湖州师范学院工学院四通道电化学工作站采购项目询价文件

一、采购项目名称、采购清单及要求：

1.采购项目名称：湖州师范学院工学院四通道电化学工作站采购项目

2.采购项目编号：XZ2025-010

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内询价

5.采购预算：人民币：玖万叁仟陆佰元整（￥93600元）；包含货物费、运输费、安装调试费、服务费、税费等全部费用在内。

6.采购清单（包括货物名称、技术参数、数量、单位等）：

| 序号 | 名称 | 技术参数需求 | 配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四通道电化学工作站 | 硬件参数指标： 1.插拔式多通道设计，通道独立可拓展，通道数可自由扩展。 2.软件支持用户脚本和Labview协议，通过自定义方法组合，可实现无人值守下的自动测量。 3.预留丝束阵列扫描接口。 4.FFT频谱分析、丝束电极阻抗分析。 5.网口通讯。 6.恒电位控制范围：±10V 7.恒电流控制范围：±1.0A 8.电位控制精度：0.1%×满量程读数±1mV 9.电流控制精度：0.1%×满量程读数 10.电位分辨率：10V(>100Hz), 3V(<10Hz) 11.电流灵敏度：1pA 12.电流量程：2nA～2 A， 共10档 13.CV 和LSV扫描速度：0.001mV～10000V/s 14.CA和CC脉冲宽度：0.0001～65000s 15.电流扫描增量：1mA@1A/mS 16.电位扫描时电位增量：0.076mV@1V/mS 17.AD数据采集：16bit@1MHz，20bit@1KHz 18.DA分辨率：16bit，建立时间：1S 19.CV的最小电位增量：0.075mV 20.IMP频率：10Hz~1MHz 21.低通滤波器：8段可编程。 22.电流与电位量程：自动设置。 23.槽压：±21V（可定制30V） 24.阻抗频率响应：10Hz~1MHz 25.频率精确度：0.005% 26.信号分辨率：0.1mV RMS 27.DDS输出阻抗：50Ω 28.直流偏压：-10V～+10V 29.正弦波失真率：<1% 30.波形：正弦波，三角波，方波。 31.扫描方式：对数/线性，增加/下降。 软件测试功能方法： 32.电化学测试功能：开路电位测试（OCP）、恒电位测试（it曲线测试）、恒电流测试、循环伏安测试（CV）、线性扫描伏安测试（LSV）、方波伏安法（SWV）、差分脉冲伏安法（DPV）、常规脉冲伏安法（NPV）、极化曲线测试（Tafel）、循环极化曲线（CPP）、电池充放电测试（GCD）、恒电位间歇滴定技术（PITT）、恒电流间歇滴定技术（GITT）、电化学噪声测试（EN）、氢扩散测试（HDT）、盘环电极测试（RRDE）、法拉第效率测试（FET）、其它外设扩展端口（定制）。 交流阻抗功能模块： 33.电化学阻抗（EIS）～频率扫描、电化学阻抗（EIS）～时间扫描、电化学阻抗（EIS）～电位扫描（Mott-Schottky曲线）、恒流交流阻抗测试。 | 仪器主机1台、CorrTest测试与分析软件1套、模拟电解池1个、电源线1条、网线1条、电极电缆线N条（N为通道数） | 套 | 1 |

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、安装调试费、保险费、服务费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单见附件1；

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或“三证合一”营业执照副本复印件；或“五证合一”营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；投标代表需提供在本单位近三个月缴纳社保的凭证；

5.投标产品质量及售后服务承诺书；

6.清单中所有投标产品的彩图及产品说明书（或简介）；

7.投标产品的技术参数响应表（见附件2，根据技术参数需求制作，技术参数存在负偏离作无效标处理）；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（zfcg.czt.zj.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9.其他相关材料（采购需求中要求提供的材料，投标人认为需要提供的材料等）。

三、投标文件递交及开标时间：

1.报名截止时间：2025年4月17日16:00前；

2.开标时间：2025年4月18日10:30；

3.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室；

4.联系人：张老师；

5.电话：0572-2322188。

四、中标办法

本项目根据投标报价、货物需求响应、服务承诺等确定拟中标单位。在货物需求响应、服务承诺等符合的条件下，报价最低的单位作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新询价。

五、付款方式

中标人完成本项目并经采购人验收合格后，中标人依法依规开具全额发票，采购人按合同金额原则上于14个工作日内（如遇特殊情况顺延）一次性全额支付款项。

六、交货时间及地点

1.交货时间：合同签订后20天内供货并完成安装调试，供货时提供所有产品的说明书、合格证、保修凭证等。

2..交货地点：湖州师范学院指定地点。

七、售后服务

自验收合格之日起，质保期3年；质保期内出现故障，中标人应在接到故障报修请求后，于30分钟内响应，2小时内提出解决方案，24小时内到达现场进行维修，48不能完成修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施以保证采购人正常使用。质保期后，中标人继续提供维保服务，仅收取零配件成本费。中标人应对采购人的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。中标人应对采购人的操作人员提供操作培训，并使其能熟练操作。提供软件终身免费升级服务。

- 知识产权保护

- 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任和费用，赔偿对甲方造成的损失。

九、产品质量保证

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

附件1.投标报价清单

附件2.技术参数响应表

湖州师范学院采购中心

2025年4月11日

附件1

投标报价清单

项目名称：湖州师范学院工学院四通道电化学工作站采购项目

项目编号：XZ2025-010

| 序号 | 名称 | 投标品牌型号 | 投标配置 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四通道电化学工作站 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 合计 | 人民币： 元整（￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上投标报价包含货物费、运输费、安装调试费、服务费、税费等全部费用在内。

授权代表签字：

投标人（盖章）：

2025年    月   日

附件2

技术参数响应表

项目名称：湖州师范学院工学院四通道电化学工作站采购项目

项目编号：XZ2025-010

| 序号 | 名称 | 技术参数需求 | 投标产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四通道电化学工作站 |  |  |  |

注：1.根据技术参数需求表制作，技术参数存在负偏离作无效标处理。

2.投标产品技术参数经认定与品牌型号或产品简介等不符的，作无效标处理。

授权代表签字：

投标人（盖章）：

2025年   月   日