湖州师范学院医学院实验动物房建设项目公开招标文件

一、采购项目名称等：

1.采购项目名称：湖州师范学院医学院实验动物房建设项目

2.采购项目编号：XZ2023-016

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内公开招标

5.采购预算：人民币叁拾万元整（￥：300000元 ）

6.采购项目概况（名称、技术参数、数量等）：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准型主机 | 1、电源：220V/50 Hz，功率≤350W，主机外罩材质采用碳钢喷塑侧罩；主机同笼架分离，连接笼架后的主机有效宽≤330mm。 2、▲采用低噪音国际知名品牌离心风机（德国EBM、瑞典奥斯博格、德国Siemens，请在技术参数响应表中注明投标品牌），双风机结构（2个进风机，2个排风机），提供实物照片证明。 3、控制系统： PLC:国际知名品牌，网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程维护，支持TCP/IP等众多网络协议。 彩色触摸屏：国际知名品牌屏幕尺寸：7寸；分辨率：分辨率为800 × 480；容量：128M Flash和64M RAM。防护等级：前面板 IP 65；通讯协议：支持RS-232、RS-485通讯； 4、采用国际知名品牌风速传感器在线检测笼盒换气次数的功能，显示为实测值，提供风速传感器实物照片。 5、操作界面实时显示笼盒内的压力、换气次数等参数可根据需要自行设定，并能实时显示笼盒压差、换气次数、温湿度、过滤器使用时间等信息，提供照片证明。 6、具有换气次数、压力、温度、湿度过高或过低报警。 7、★温湿度传感器安装于排风口附近，保证真实反映笼盒内的温湿度，提供照片证明； 8、★换气次数≥40次/h（可调），运行噪音≤50dB，提供具有CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。 9、进风箱、排风箱处至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.99%，笼盒内空气洁净度不低于ISO5级。 10、★具有昼夜运行模式，夜间主机运行或报警指示灯的灯光不会影响动物休息，提供说明书证明。 11、设备供电中断后具有断电报警功能，重新送电后自动恢复为断电前的工作状态；具有断电保护功能，主机配锂电池，可维持IVC设备在停电状况下仍可供电8小时以上。 12、设备预留RS485型通讯接口，可选配远程监控报警管理系统或手机短信报警系统。 13★主机废气排放：笼盒内废气经主机内部高效过滤后，使用耐废气腐蚀软管连接排往室外，为防止空调负压抽风对系统影响，排风口处有风量调节装置，提供实物照片证明。 | 台 | 3 |
| 2 | 小鼠IVC笼架 | 1、笼架为单面，每架笼位数≥64笼，要求笼架尺寸≤1595×500×1985mm，连接总长必须≤3635mm。 2、笼架框架为SUS 304不锈钢材质，表面拉丝处理，无锐边及毛刺，易清洗，可拆卸，可整体高温高压灭菌。 3、笼架的纵向和横向位置，带有坐标号，如笼架横向位置为A、B、C等英文字母，笼架纵向位置为1、2、3等阿拉伯数字。 4、导轨有笼盒安装到位指示结构，用来指示笼盒是否放置到位，并提供实物照片证明。 5、每套IVC设备配有专用测试笼盒，设备能够在线实时监测笼盒内压差，盒内压差≥10Pa（正负压可调）。 | 套 | 4 |
| 3 | 小鼠IVC笼盒 | 1、笼盒尺寸≥395×185×200mm（带标牌插槽、饮水瓶），盒体高度≥13cm，符合《GB14925实验动物环境及设施》相关要求。 2、笼盒采用聚砜（PSU）全新材料，严禁使用回收料，耐高压灭菌温度≥134℃，保证灭菌250次不变形，提供相应的材质证明材料。 3、笼盒强度高，耐冲击性强，一米高度自由落下无损坏（提供第三方机构检测报告）。 4、硅胶密封圈设置于盒盖上，提供密封结构实物照片证明。 5、外置式饮水瓶，容积≥250ml，方形带液位刻度，聚砜（PSU）材料，严禁使用回收料。瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为304不锈钢材质或优于304材质，表面经研磨处理防止水的表面张力造成不出水或漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象，瓶嘴与笼盒连接处带有硅橡胶密封结构，提供产品实物照片证明。 6、笼盒网架为304不锈钢材质或更优材质，整体式网架结构，笼架外边框采用直径≥3mm圆钢，其他采用直径≥2mm圆钢，圆钢间隙为≤7mm，动物或人员接触处无毛刺尖角，不能有卡动物脚趾现象，提供实物照片证明。 7、★笼盒顶部设有带密封胶条的压紧式生命窗与外界直接相连通，面积≥130cm²，覆盖0.2µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌，提供产品实物照片证明。 8、★盒盖与盒体通过搭扣连接，搭扣主要结构材质使用304不锈钢，不易脱落，故障率低，提供产品实物照片证明。 9、笼盒瓶口阀为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门；笼盒水瓶槽带导向结构。 10、笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触为非侵入式结构，即笼架进排风口不伸入笼盒内部。 11、★笼盒为上部送风、上部排风结构，进风口与排风口之间有阻隔板，笼内风速＜0.15m/s，提供具有CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。 12、★笼盒回风口预留过滤装置安装结构，便于根据需求增加笼盒排风过滤，防止笼盒内的粉尘、毛发等进入笼架内。 | 个 | 300 |
| 4 | 大鼠IVC笼架 | 1、笼架为单面，每架笼位数≥25笼（5层×5列），要求笼架尺寸（长×宽×高）1850×550×1840mm。 2、笼架框架为SUS 304不锈钢材质，表面拉丝处理，无锐边及毛刺，易清洗，可拆卸，可整体高温高压灭菌。 3、笼架的纵向和横向位置，带有坐标号，如笼架横向位置为A、B、C等英文字母，笼架纵向位置为1、2、3等阿拉伯数字。 4、导轨有笼盒安装到位指示结构，用来指示笼盒是否放置到位，并提供实物照片证明。 5、每套IVC设备配有专用测试笼盒，设备能够在线实时监测笼盒内压差，盒内压差≥10Pa（正负压可调）。 | 套 | 2 |
| 5 | 大鼠IVC笼盒 | 1、笼盒尺寸≥485×320×255mm（带饮水瓶和标牌插槽)，盒体高度≥18cm，笼盒底面积≥1100 cm²，符合《GB14925实验动物环境及设施》相关要求。 2、笼盒采用聚砜（PSU）全新材料，严禁使用回收料。耐高压灭菌温度≥134℃，保证灭菌250/350次不变形，提供相应的材质证明材料。 3、笼盒强度高，耐冲击性强，一米高度自由落下无损坏（提供第三方机构检测报告）。 4、盒盖设有中空硅胶密封圈，提供密封结构实物照片证明。 5、★外置式饮水瓶，容积≥400ml，方形带液位刻度，聚砜（PSU）材料，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为304不锈钢或更优材质，表面经研磨处理防止水的表面张力造成不出水或漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象，瓶嘴与笼盒连接处带有硅橡胶密封结构，提供产品实物照片证明。 6、笼盒网架为304不锈钢或更优材质，全网架结构，笼架外边框采用直径≥4mm圆钢，其他采用直径≥1.5mm圆钢，圆钢间隙为≤8mm，动物或人员接触处无毛刺尖角，不能有卡动物脚趾现象，提供实物照片证明。 7、★笼盒顶部应设有压紧式生命窗直接与外界相通，面积≥130cm²，覆盖0.2µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌，应提供产品实物照片证明。 8、★盒盖与盒体通过搭扣连接，搭扣主要结构材质使用304不锈钢，不易脱落，故障率低，提供产品实物照片证明。 9、笼盒水瓶槽带导向结构，瓶口阀应为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门。 10、笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触为非侵入式结构，即笼架进排风口不伸入笼盒内部。 11、★笼盒为上部送风、上部排风结构，进风口与排风口之间有阻隔板，笼内风速＜0.15m/s，提供具有CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。 | 个 | 60 |
| 6 | 干养式兔笼 | 1、用于实验室兔（＜2.5Kg）的饲养。 2、外形尺寸：12笼位（三层四列）≤1860×620×1750mm； 3、折叠兔笼尺寸≥400×500×350mm；笼内底面积≥0.2㎡，笼内高度≥0.35m；符合最新国标《GB14925-2010实验动物环境与设施》。 4、兔笼架采用304不锈钢材质，笼架边框采用304不锈钢方管≥25×25×1.5mm，其余为304不锈钢方钢管≥25×13×1.5mm，框架无锐边及毛刺，框架表面整体应做拉丝处理。 5、各梁均焊接与笼子相适应的挂笼轨道，轨道向内倾斜防止兔笼及兔粪盘向外滑出。 6、可整体折叠式兔笼，304不锈钢材质，兔笼边框应采用直径≥4mm圆钢，其余应采用直径≥2.5mm圆钢，无锐边毛刺，笼具整体电抛光处理。 7、★兔笼的前后面应有挡尿板，挡尿板高度≥100mm，应提供实物照片证明。 8、★兔底板应可拆卸，应为塑料材质，底板的表面为均匀间隔的圆弧凸起，间距符合兔脚掌生理结构，塑料底板应不能存粪便尿液，必须提供实物照片证明。 9、兔笼应配备500ml饮水瓶、不锈钢料盒、标牌插槽。 10、兔料盒特殊结构设计，可防止饲料堵塞料口，料盒底部开圆孔，可去除饲料的粉末，料盒上有卡片插槽，卡片抽取方便。 11、笼架上每个兔笼的下方应配有不锈钢托盘，应方便拿取固定。 12、笼具应配有4个万向轮，其中两个带刹车，脚轮材质聚烯烃，单个可承重90kg以上。 | 套 | 1 |
| 7 | 小动物安乐死箱 | 1、采用二氧化碳缺氧致死的方式，有效减少实验动物的疼痛和痛苦，符合动物伦理要求。 2.可精确控制二氧化碳的流量。 3.可有效控制箱体内浓度，并方便控制浓度到 50%。 4.适用于：小鼠，大鼠，豚鼠，兔子等动物。 5.流量范围：1.0 - 30L/min 。 6.安乐死箱尺寸：40×30×25 cm。 | 套 | 1 |
| 8 | 小动物气体麻醉机 | 1.吸入式气体麻醉设计，适合对 5KG 以内啮齿类，兔，比格犬等动物进行维持和诱导麻醉; 多通道切换模式，可满足 1-3 只动物的同时麻醉，可以实现麻醉和维持同时进行，提高实验效率。 2. ▲异氟烷主机为原装进口，符合 ISO 13485 和欧洲 CE 质量认证和 ISO9001 认证，提供认证证书复印件。 3.采用单呼吸管路，无再循环呼吸系统，减少死腔。 4.精确的玻璃管氧气流量计，调节范围 0-1000 毫升/分钟，精确可调，适合小动物低流量麻醉。流量计带有数字放大功能，观察更清晰方便（可选择 0-1000 毫升，0-4200 毫升流量计）。 5.可以根据客户不同需求升级更多通道流量计，可以选择笑气（N2O），氮气（N2），二氧化碳气体（CO2）等。 6.具有安全锁定装置；异氟烷麻醉挥发罐输出精度为 0.1%，输出稳定，密闭性好，安全可靠；输出浓度 0-5%可调。 7.可以在国内实现麻醉罐校准服务，提供校准方案。 8.结构紧凑，美观大方；内置式旋钮，操作方便。 9.可选配保温型手术板，对动物进行体温维持，温控范围 20-45°C。 10.配备翻盖式小动物麻醉诱导盒，可以清晰观察麻醉动物的麻醉深度。专业各种规格的面罩：能满足大小不同动物的需求，另有多个大小鼠专用面罩(特制)，可以根据动物大小自行裁剪面罩大小. 提供不少于 4 个面罩。 11.可选配负压型废气清除器，大容量设计，储量可达 3500ml，一次装粉可吸收 300g 的麻醉废气; 清除器噪音<20（dBA）。 12.活性炭罐为可重复使用设计，可方便更换活性炭粉，使用和维护成本很低。 13.机架上自带麻醉气路切换开关，抽拉式设计。 14.配备带开关设计的的空气泵，尺寸不大于 120*70*50mm,，噪音<15 （dBA）。 | 套 | 1 |

注：1、1套IVC鼠笼系统设备包含：标准型主机、IVC笼架、IVC笼盒。

2、▲招标现场需提供小鼠、大鼠IVC笼盒实物样品，且需要将中标厂家的样品笼盒封存留样，以保证供货产品与样品的外观及材质一致。未提供的作无效标处理。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式三份，一正二副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理，报价文件需单独封装，否则作无效标处理）：

（一）资格文件

1、营业执照副本复印件。

2、税务登记证复印件。

3、投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件及投标代表社保证明材料。

4、自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zfcg.czt.zj.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）。

5、需要说明的其他内容。

（二）技术、商务、资信文件

1、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）。

2、投标产品技术参数响应表（根据采购需求清单制作，注明是否偏离（正偏离、负偏离、无偏离）及偏离情况）。

3、质量保证措施和承诺。

4、项目进度计划与措施。

5、拟投入项目实施人员组成情况。

6、安装、调试、验收的方案和措施。

7、技术培训方案。

8、本地化服务方案及承诺。

9、针对采购需求要求和评分标准要求的售后服务及优惠承诺。

10、类似业绩证明材料。

11、需要说明的其他内容。

（三）报价文件

1、投标报价清单(含货物费、辅材辅料费、人工费、服务费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准),必须单独密封。

2.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

三、开标时间、地点

1.开标时间：2023年5月10日 10：30；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：张老师；

4.电话：0572-2322188。

四、中标办法

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分，技术、商务、资信及其他分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，综合得分最高的为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术、商务、资信及其他分)。

1.价格分：30分。

投标报价高于采购预算的，则该报价为无效报价。在报价允许范围内，投标人中报价最低的为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标人报价）×100。

2.技术、商务、资信及其他分：70分。

本部分按照评标小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：得分=（评标小组所有成员评分合计数）/（评标小组组成人员数）

| 评分项 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术分（50分） | 1、产品质量性能（0～30分） | 技术性能指标与招标需求一致的，得30分；任何一项带“▲”号实质性指标发生偏离，投标无效；允许偏离的带“★”号指标低于招标需求（负偏离）的，每低于一项扣2分；允许偏离的非带“★”号指标低于招标需求（负偏离）的，每低于一项扣1分，扣完该项得分为止。 |
|  | 2、笼盒样品（0～10分） | 按招标文件要求，对投标人提供笼盒样品的尺寸、材料、配置、制作工艺、外观等因素综合评定，良好的得9-10分，一般的得7-8分，较差的得0-6分。 （未提供的作无效标处理） |
|  | 3、质量保证措施（0～4分） | 确保供应货物质量的设施及措施（4分），有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得4分，其余的根据质量控制措施和质量检测设施全面性、严密性得0-3分。 |
|  | 4、安装、调试、验收的方案和措施（0～4分） | 安装、调试、验收的各阶段的方案和措施能结合本项目特点、切实可行的，得4分；方案措施欠佳的，每项扣0.5-1分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣1分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。 |
|  | 5、检测报告及证书（0～2分） | 供应商具有IVC鼠笼系统设备（1套IVC鼠笼系统设备包含：标准型主机、IVC笼架、IVC笼盒）TUV检测报告、相应专利证明，每提供一个得1分，最多得2分。 （提供相应复印件加盖公章，未提供不得分。） |
| 商务、资信及其他分（20分） | 6、质保期（0～5分） | 质保期超过招标文件规定的，每增加一年，加1分，最高得5分。 |
|  | 7、技术培训方案（0～4分） | 投标人列出培训对象与内容、培训计划、培训保障（人员、设施、质量等方面）、培训流程等方案内容完整、科学合理、切实可行的得3-4分。培训方案存在欠缺的得0-2分。 |
|  | 8、本地化服务能力（0～4分） | 投标人在湖州地区配备或设立售后办事处的得4分；投标人在与湖州地域接壤的地区配备或设立售后办事处的得2分；投标人在其他地区配备售后办事处的得1分（售后办事处常驻售后服务人员不得少于3名，须提供详细的办事处全称、地址、联系人及联系方式、常驻售后服务人员名单及联系方式等相关证明材料）。 （配备或设立售后办事处需提供合作协议或场所租赁合同等证明材料） |
|  | 9、售后服务及优惠承诺（0～4分） | 售后服务方案全面周到且优惠幅度大的（如维修响应速度、赠送损耗材料、维修配件价格、技术培训服务等）,得4分，售后服务不全面或优惠不明显的,得2-3分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 |
|  | 10、类似业绩（0～3分） | 供应商提供2020年1月1日至今成功同类项目业绩或案例证明：供应商提供的1个合同得1分，最高得3分。 （提供合同复印件加盖公章，未提供不得分；合同签定时间为2020年1月1日至今的合同有效。） |

以上评分标准中涉及到的相关证书、证明资料均需提供复印件并加盖投标人公章，未提供的此项不得分。

五、履约保证金

本项目的履约保证金为合同价的1%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据招标人要求汇入招标人指定账号或提供保函。项目考核验收合格后，履约保证金无息退还。

采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款方式

中标人完成本项目并经采购人验收合格后，中标人依法依规开具全额发票，采购人按合同金额原则上于14个工作日内（如遇特殊情况顺延）一次性全额支付款项。

七、服务要求

1.供货期限：合同签订后30日内供货并完成安装调试。

2.供货地点：湖州师范学院医学院指定地点。

3.质保期：自验收合格之日起3年，质保期内免费提供售后服务。

4.售后服务：售后服务人员在接到服务通知后，2小时内响应，24小时内到达现场，重大紧急情况3小时内达到现场，及时排除故障，保障动物房安全运行。

附件1：投标报价单

湖州师范学院采购中心

2023年4月28日

附件1：

投标报价清单

项目名称：湖州师范学院医学院实验动物房建设项目

项目编号：XZ2023-016

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准型主机 |  | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 小鼠IVC笼架 |  | 套 | 4 |  |  |
| 3 | 小鼠IVC笼盒 |  | 个 | 300 |  |  |
| 4 | 大鼠IVC笼架 |  | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 大鼠IVC笼盒 |  | 个 | 60 |  |  |
| 6 | 干养式兔笼 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 小动物安乐死箱 |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 小动物气体麻醉机 |  | 套 | 1 |  |  |
| 合计 | 人民币： 元整（¥ 元） |

注：投标报价货物费、辅材辅料费、人工费、服务费、税费等全部费用。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：