湖州师范学院生命科学学院挤条机、整形造粒机项目询价文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院生命科学学院挤条机、整形造粒机项目（预算7.5万）

2、采购编号：cg2014-163

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双螺杆挤条机 | 详见附表 | 台 | 1 | F-26 |
| 2 | 整形造粒机 | 详见附表 | 台 | 1 | G-250 |

二、投标人资质要求（投标单位的投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金、运输费及安装费等全部费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件加盖公章；

3、税务登记证副本复印件加盖公章；

4、投标代表法人委托书及投标代表身份证复印件；

5、售后服务承诺书；

三、投标截止时间和地点

投标截止时间：2014年7月2日16：30前

投标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼四楼422会议室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等确定中标单位。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期

1、交货期限为： 合同签订之日起1个月内交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少1年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2014年6月26日

附表：双螺杆挤条机技术规格及要求

| 序号 | 招标要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要用途：用于粉料的小规模挤条制作，适于饲料等配方研究和生产工艺的初始研究。 |  |  |  |  |
| 二 | 配置要求 |  |  |  |  |
| 1 | 配置名称 | 数量 |  | 型号与技术说明 | 外购件厂家 |
| 2 | 主电机 | 1台 |  | 1.5 KW三相异步电机 |  |
| 3 | 变频器 | 1台 |  | 1.5KW，1台 | ABB |
| 4 | 压力显示仪 | 1台 |  | NHR-1100 |  |
| 5 | 力学传感器 | 1台 |  | YLR-3型，0.7T |  |
| 6 | 挤出筒 | 1件 |  | 高标号不锈钢 |  |
| 7 | 挤出螺杆 | 1对2件 |  | 高标号不锈钢 |  |
| 8 | 挤出减速箱 | 1件 |  | 40Cr，煅造成型，CNC加工、镀铬 |  |
| 9 | 滑动轴承组 | 5件 |  | 粉末冶金 | 华南理工大学军工实验室 |
| 10 | 圆柱模板 | 4件 |  | 1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm |  |
| 11 | 三叶模板 | 1件 |  | 2.5mmm |  |
| 12 | 机架 | 1件 |  | 碳钢烤漆 |  |
| 13 | 工作台面 | 1件 |  | 304不锈钢 |  |
| 14 | 工作托架 | 1件 |  | 304不锈钢 |  |
| 15 | 电器元件 | 37件 |  |  | 施耐德 |
| 三 | 随机备件： |  |  |  |  |
| 1 | 配置名称 | 数量 |  | 型号与技术说明 |  |
| 2 | 说明书 | 5种各1 |  |  |  |
| 3 | 挤出螺杆 | 1对2件 | 高标号不锈钢 |  |  |
| 4 | 滑动轴承组 | 5件 | 粉末冶金 |  |  |
| 5 | 工具箱 | 1套 | 维护工具共13件 |  |  |
| 四 | 技术要求： |  |  |  |  |
| 1 | 螺杆外径： φ26 mm |  |  |  |  |
| 2 | 螺杆无级调速： 0～140rpm |  |  |  |  |
| 3 | 挤条直径： φ0.5～φ6 mm |  |  |  |  |
| 4 | 生产能力： 1～7 kg/h |  |  |  |  |
| 5 | 设备电源： 380V，50Hz标准工业用电 |  |  |  |  |
| 6 | 电机功率： 1.5 KW |  |  |  |  |
| 7 | 外形尺寸： 885×665×1200 mm（长×宽×高） |  |  |  |  |
| 8 | 最小投料量： 15ml |  |  |  |  |
| 9 | 数字化实时挤出压力显示仪。 |  |  |  |  |
| 10 | 由压力传感器对螺杆进行限压保护，限压值可调。 |  |  |  |  |
| 五 | 直接向厂家购买 |  |  |  |  |
| 六 | 其它要求 |  |  |  |  |
| 1 | 列出详细的设备配置清单 |  |  |  |  |
| 2 | 提供仪器设备的使用说明书 |  |  |  |  |

2、整形造粒机技术规格及要求

| 序号 | 招标要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要用途：用于饲料料条的 “切断”和“整形”。 |  |  |  |  |
| 二 | 配置要求 |  |  |  |  |
| 1 | 配置名称 | 数量 |  | 型号与技术说明 | 外购件厂家 |
| 2 | 主电机 | 1台 |  | 1.5 KW三相异步电机 |  |
| 3 | 变频器 | 1台 |  | 1.5KW，1台 | ABB |
| 4 | 造粒筒 | 1件 |  | 高标号不锈钢 |  |
| 5 | 造粒转盘 | 2件4面 |  | 高标号不锈钢 |  |
| 6 | 滑动轴承组 | 2件 |  |  | 瓦轴 |
| 7 | 机架 | 1件 |  | 碳钢烤漆 |  |
| 8 | 工作台面 | 1件 |  | 304不锈钢 |  |
| 9 | 电器元件 | 37件 |  |  | 施耐德 |
| 三 | 随机备件： |  |  |  |  |
|  | 配置名称 | 数量 |  | 型号与技术说明 |  |
| 1 | 说明书 | 3种各1 |  |  |  |
| 2 | 工具箱 | 1套 | 维护工具共12件 |  |  |
| 四 | 技术要求： |  |  |  |  |
| 1 | 转盘直径： 250 mm |  |  |  |  |
| 2 | 电机功率： 1.5 Kw |  |  |  |  |
| 3 | 转盘转速： 0～600 r/min |  |  |  |  |
| 4 | 生产能力： 1～7 Kg/h |  |  |  |  |
| 5 | 外形尺寸： 1000×520×950（长×宽×高） |  |  |  |  |
| 6 | 电源： 380V |  |  |  |  |
| 7 | 环境温度： 4～55˚C |  |  |  |  |
| 8 | 环境湿度： ＜95% |  |  |  |  |
| 五 | 直接向厂家购买 |  |  |  |  |
| 六 | 其它要求 |  |  |  |  |
| 1 | 列出详细的设备配置清单 |  |  |  |  |
| 2 | 提供仪器设备的使用说明书 |  |  |  |  |