湖州师范学院

理学院光电材料与器件重点实验室设备采购项目

（财政审批编号：2015222、2015223）

招标文件

招标文件编号：HZHC-(采)2015320

项目名称：理学院光电材料与器件重点实验室设备采购项目

采购单位：湖州师范学院（盖章）

代理机构：浙江华诚建设工程招标代理有限公司（盖章）

2015年5月

目  录

第一章 公开招标采购公告…………………………………………2

第二章 招标需求……………………………………………………4

第三章 投标人须知…………………………………………………25

一 总则…………………………………………………………26

二 招标文件……………………………………………………27

三 招标文件的编制……………………………………………28

四 开标…………………………………………………………34

五 评标…………………………………………………………34

六 定标…………………………………………………………36

七 合同授予……………………………………………………36

第四章 评标办法及评分标准………………………………………38

第五章 合同主要条款………………………………………………42

第六章  投标格式与附件………………………… ……………… 46

第一章  公开招标采购公告

湖州师范学院理学院光电材料与器件重点实验室设备采购项目

公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，经湖州市财政局（财政审批编号：2015222、2015223）批准，现就湖州师范学院理学院光电材料与器件重点实验室设备采购项目进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内的合格投标人前来参加投标。

一、招标项目编号：HZHC-(采)2015320

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 标段 | 设备名称 | 数量 | 技术要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光电材料与器件重点实验室设备1 | 1批 | 详见招标文件要求 | 52.65万元 |
| 2 | 光电材料与器件重点实验室设备2 | 1批 | 详见招标文件要求 | 38.5万元 |

四、投标人资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和湖招管委（2006）1号文件规定，具有独立法人资格的制造商或厂家授权代理商。

▲投标人的特定条件：

1、需提供所在地检察院出具的近2年无行贿行为记录、无行贿犯罪记录证明（投标截止日前二个月内有效）。

五、招标文件的发售时间及地点等:

时间：2015年*月*日至2015年*月*日(双休日及法定节假日除外)。

上午：8:30-11:30    下午：13:30-17:00

地点：浙江华诚建设工程招标代理有限公司（湖州市祥和花园西区29幢一层）。

售价：招标文件工本费500元/标段，售后不退（如需要招标文件电子文档的，购买招标文件时请自备U盘）。

六、购买招标文件时必须提供以下材料（均须加盖单位公章）：

1、经有关部门年检通过的企业营业执照及税务登记证复印件；

2、具有经当地税务、社保部门确认的2014年度企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明文书（参考样式可从湖州市招投标中心网站政府采购分中心页面“资料下载”栏下载，原件、复印件各一份）；

3、单位介绍信、法定代表人授权书与本人身份证复印件；

4、投标保证金：一标段壹万元整；二标段柒仟陆佰元整（以转账支票、银行汇票、电汇的形式提供）；

5、需提供检察院出具的近2年无行贿行为记录及无行贿犯罪记录查询结果告知函（投标截止日前二个月内有效）；

6、近二年度企业的财务审计报告或银行资信证明（原件、复印件各1份并加盖公章）；

7、投标单位名称、地址、联系人、联系电话。

以上资料需装订成册。复印件均需加盖单位公章，并提供原件核查，未提供原件核查的，不予认可。资格认定由招标代理机构进行初审，最终由评标委员会根据投标文件认定。

七、投标截止时间和地点：

投标人应于2015年*月*下午14：00时前将投标文件密封送交到湖州市公共资源交易中心（湖州市凤凰路800号），具体详见一楼大厅公告栏，逾期送达或未密封将拒绝接收。

八、开标时间及地点：

本次招标将于2015年*月*日下午14：00时在湖州市公共资源交易中心（湖州市凤凰路800号）开标，具体详见一楼大厅公告栏，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表必须是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席。未携带有效证件的，其投标文件将被拒绝）。

九、招标文件下载地址：
浙江省政府采购网         （http://zjzfcg.gov.cn）

湖州市行政服务网         （ http://ztb.huzhou.gov.cn）

浙江华诚建设工程招标代理有限公司湖州分公司（http://www.zjhzhc.com）

十、业务咨询：

招标代理机构：浙江华诚建设工程招标代理有限公司

联 系 人：孙女士      电 话：0572-2506626   传真：0572-2044626

政府采购行政监管及投诉受理部门：

湖州市财政局采购办     电  话：0572-2150216

十一、其他：

开户名称：浙江华诚建设工程招标代理有限公司湖州分公司

开户银行：中国银行湖州市分行爱山支行

银行帐号：371466960001（行号：104336010090）

湖州师范学院

浙江华诚建设工程招标代理有限公司

2015年*月*日

第二章  招标需求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供的相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及具体技术要求

标段一（光电材料与器件重点实验室设备1）：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤激光划片机 | 台 | 1 |  | 技术参数另附 |
| 2 | 快速热退火炉 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 单管滑动式四通道混气CVD系统 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 双联微型反应釜 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 紫外可见分光光度计 | 台 | 1 |  |  |

技术参数：

一、光纤激光划片机技术参数：

1、划片机可单晶硅、多晶硅、非晶硅带太阳能电池片(cell)和硅片（wafer）的划片(切割切片)，。

2、设备主要技术指标

2.1、激光波长：1.06μm

2.2、激光平均功率：20W

2.3、激光重复频率：20kHz～100kHz（连续可调）

2.4、划片最小线宽：10μm

2.5、最大切割速度：180mm/s

2.6、工作台：幅面220×220mm / 行程220×220mm

2.7、工作方式：单气仓负压吸附。

2.8、冷却方式：强迫风冷

2.9、使用电源：220V/50Hz/2kVA

3、设备整机配置

3.1、激光器：光纤激光器

3.2、控制系统，包括：

3.2.1、主控电源及保护系统

3.2.2、工作台驱动系统

3.2.3、计算机及显示器

3.2.4、专用控制软件（工作界面友好，编程简单方便，运动轨迹实时显示）

3.3、工作台

3.3.1、驱动：步进电机

3.3.2、滚珠丝杠：德国进口

3.3.3、矩型导轨：韩国进口

3.3.4、连轴器：韩国/德国进口

3.3.5、真空吸附系统（带脚踏控制）

3.3.6、除尘系统

3.4、聚焦系统：含新加坡进口聚焦镜头

二、快速热退火炉技术参数：

1. 快速温度控制系统:

1.1 温度范围:150-1300 ℃

1.2 升温速率:0.001-150 ℃/秒可调

1.3 温度重复性:+/-1℃

1.4 测温精确度:100-1300全温度段精度>0.5%

1.5 电源: 380 V  40A 三相 五线(三火线, 零线, 地线)

1.6 系统外形尺寸: 小于等于 440 X 200 X 520 毫米

1.7 安全装置：过热报警，过热自动保护，水压报警，水压异常自动保护

2 快速退火炉

2.1 炉膛为石英材质，石英腔为长方体，内面尺寸大于等于235 X 186X 15毫米

2.2 样品最大尺寸大于6英寸

2.3 温度稳定性：+/-2℃

2.4 测温装置： 一级高灵敏度热偶+抗氧化包封

2.5 支持气氛：保护气氛（氮气，氩气），氧气，氢气，碱性气体等

2.6 1000℃连续工作时间：双闭环温度控制>3600秒

2.7 光源：光源1.5KW X 17卤钨灯

2.8 包含水冷装置，水源：自来水或循环水, 水压 1—3 kg / 平方厘米, 流量6-8升/分

2.10 冷却方式：水冷，风冷,气冷

3. 计算机监控系统

3.1 计算机主机 	CPU 主频 2.1G 内存1G , 硬盘250G , 18.5 英寸液晶显示器. 配有AD/DA卡ISA/PCI插口, 及控制软件. 可编程温度曲线存储5000条以上, 每条曲线包括150段以上, 温度设定范围 100—1300 ℃ , 时间设定范围1—30000 秒。

3.2 温度曲线 	自动记录，保存，文本格式转换，支持彩色分页打印

4 配气系统

4.1 控制器：手动控制

4.2 流量控制：2路浮子流量计，氮气，氧气各一路

5. 售后服务

5.1 包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用

5.2 提供标准安装以外的备件（如加长管线、非标准钻孔等）

6. 随机赠送可更换石英腔体1个及相应拆卸工具

三、单管滑动式四通道混气CVD系统技术参数：

1. 单管CVD系统, 在金属箔上生长薄膜, 通过滑动炉子实现快速加热和冷却。

1.1单石英管：悬挂的管直径80mm； 金属箔缠绕在内管的外表面上发生CVD反应；

1.2双管的真空密封法兰：允许反应气体通过两管之间（10mm间隙）发生反应，冷却气体直接通入内管；

1.3四通道质量流量计控制4路气体；

1.4配有KF25快接和波纹管的高速机械泵；

2. 炉体结构及参数：

2.1高纯 Al2O3保温材料，保证炉膛有极好的温度均匀性；

2.2内炉膛表面需涂有美国进口的1760度高温氧化铝涂层可以提高设备的加热效率，同时也可以延长仪器的使用寿命；

2.3炉子底部冷却风扇，保证了热量正常对外释放；

2.4密封法兰系统全不锈钢制作；

2.5炉体尺寸：550 x 380 x 520（mm)；

2.6移动架尺寸：600x600x597（mm)；

2.7加热温度： 最高温度：1100°C；连续温度：1000°C；

2.8加热区长度：440mm

2.9恒温区长度：120mm (±1°C) @400~1100°C；

2.10石英管 外管：OD100 x ID 96 x 1400, mm；内管：OD80 x ID 75 x 1800 mm ；

3. 电源：208-240VAC,50/60Hz,单相, 2.5KW(20A保险丝)；

4. 真空系统及检测系统

4.1安装在移动架底部的机械泵，真空度达 10-3 Torr；

4.2真空泵与手动挡板阀之间用KF25 快接与不锈钢波纹管连接；

4.3数字真空表安装在一端的法兰上；

4.4一对不锈钢法兰，通过用两个高温“O”型圈紧密密封可获得高真空；

4.5炉子底部装有一对滑轨；

4.6炉子可以手动从一端滑向另一端，实现快速的加热和冷却；

4.7为了得到较快的加热速度，可以先将炉子预热，然后滑到放置样品的位置；

4.8为了获得较快的冷却的速度，把炉子滑向另一端，同时将冷却气体通入样品所在的位置；

4.9极限真空度：10^-2 torr (机械泵)；10^-5 torr (分子泵)；

4.10防腐型数字式真空显示计。进口的防腐型数字式真空显示计，其测量范围为3.8x10-5 至 1125 Torr. 不需因测量气体种类不同而需要系数转换。工作条件：24V，1A  DC（配有一电压转换器），数字显示（屏幕尺寸为20x14mm），其数据显示单位为torr。

5. 温控仪及气路系统：

5.1温控仪：带超温保护和PID调节的 30 段程序控制；

5.2控温精度： +/-1°C ；

5.3气路：4 路；四路精密质子流量计：数字显示、气体流量自动控制； MFC 1范围：0~100 sccm； MFC 2范围：0~200 sccm； MFC 3范围：0~200 sccm； MFC 4范围：0~500 sccm；流量精度小于0.2%；

5.4进气和出气接口：1/4" 卡套；

5.5含一个混气罐；

5.6每路气路都有一个独立的不锈钢针阀控制；

5.7通过控制面板上的旋钮来调节气体流量。

6. 另外辅件：

6.1高温手套2副,坩埚钩2把；

6.2石英坩埚2个；

6.3气瓶：3个 ，分别为氮气、氩气及氩氢混合气体；

6.4气瓶减压阀：3个，分别为氮气、氩气及氩氢混合气体；

6.5石英管：80mm 3根。

四、双联微型反应釜技术参数：

1.密封方式：釜体釜盖法兰密封，不存在轴封泄漏及其保养的问题，确保无泄露旋转部件，试验更加安全。

2.进气体阀：气体进气针型阀。

3.取样阀：便于反应过程中随时取样并分析反应进程 。

4.排气阀：方便在反应前对系统进行真空处理和置换气体使用，反应结束后作为放空阀。

5.压力表：实时监测反应压力 。

6.温度探头：深入反应釜体内部，实时监测反应温度。

7.两联微型高压反应釜釜体容积：100ml，反应釜整体采用精密加工

8.两联微型高压反应釜釜体最高工作温度：300度

9.两联微型高压反应釜釜体最高工作压力：10MPa

10.两联微型高压反应釜加热功率：1.2KW

11.两联微型高压反应釜搅拌速率：0－1200rpm

12.两联微型高压反应釜加热方式：模块加热

13.两联微型高压反应釜搅拌方式：内部磁力搅拌

14.两联微型高压反应釜搅拌电机：德国原装进口大功率马达

15.两联微型高压反应釜釜体结构材质：标准316不锈钢，另有哈式合金、钛材、锆材可选

16. 阀门爆破片需有特种设备制造许可

17. 配置清单

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 规格/参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型智能反应釜体 | 台 | 2 | 釜体整体材质：316L不锈钢，含安全爆破装置，压力表，进口卡套接口，耐高温高压针形阀门2只，备用口2只 |
| 2 | 加热控温搅拌模块 | 台 | 2 |  |
| 3 | 压力表 | 只 | 2 |  |
| 4 | 金属缠绕石墨垫圈 | 片 | 4 | 耐高温高压 |
| 5 | 温度传感器 | 支 | 2 | Pt100（比采用K型的温度传感器温度更精准，灵敏） |
| 6 | 电源线 | 根 | 2 |  |
| 7 | 产品说明书 | 册 | 1 |  |
| 8 | 合格证 | 份 | 1 |  |
| 9 | 保修卡 |  |  |  |
| 10 | 扭力扳手 |  | 2 |  |
| 11 | 聚四氟乙烯内衬 |  | 2 | 另外有PPL和石英内衬可选 |
| 12 | 耐10MPa高压通气管道 | 根 | 2 |  |

.

五、紫外可见分光光度计

1.	工作环境

1.1	温度范围	15°0C to 35°0C

1.2	使用湿度范围	30% to 80% (湿度小于 70 % 温度高于 30 °C，无结露)

2.	技术规格

2.1	原装进口紫外可见分光光度计分光系统技术规格

2.1.1光学系统	双光束

2.1.2	分光器	单单色器。使用Lo-Ray-Ligh衍射光栅。象差校正型切尼尔一特纳装置

*2.1.3	设定波长范围	185~1400nm

*2.1.4	测试波长范围	220 to 1,400 nm

*2.1.5	衍射光栅刻线数	1300 lines/mm

2.1.6	波长准确性	±0.1 nm  656.1 nm  ±0.3 nm 全波段"

2.1.7	波长重复精度	±0.05nm

2.1.8	波长移动速度: 约 14,000nm/min，波长扫描速度: 约 4000～0.5nm/min

2.1.9	光源切换波长	和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm

*2.1.10	谱带宽度	0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm

2.1.11	分辨率	0.1nm

*2.1.12	杂散光	0.005% 以下(220nm,NaI 溶液)，  .005% 以下  (340nm, NaNO2溶液)

2.1.13	测光方式	双光束测光方式 （负反馈直接比例方式）

2.1.14	测光类型	吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E）

2.1.15	测光范围	吸光度：-5~5 Abs，透射率0.0 ~100000%

2.1.16	测光准确度	±0.002Abs

2.1.17	重复测光精度	±0.001Abs

2.1.18   基线平滑度	±0.0003Abs以内（除去干扰，狭缝2nm，波长扫描速度低时）

2.1.19	基线校正	计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）

2.1.20	噪声	RMS 值0.00003 以下 (500 nm)

2.1.21	漂移	小于0.0002Abs/h (电源启动2小时后)

2.2	光源	50W卤素灯（2000小时寿命）和氘灯（插座型），内置光源位置自动调整机构

2.3	检测器   光电倍增管

3配置要求

3.1  原装进口紫外分光光度计一台

3.2 积分球（220 to 1,400 nm）一个

3.3 微量粉末支架一个

3.4 进口比色皿 4个

3.5 薄膜支架一套

3.6 电脑、测试软件、打印机各一套

标段二（光电材料与器件重点实验室设备2）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |  | 备注 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10000r/min台式离心机 | 台 | 1 |  |  | 技术参数另附 |
| 2 | 热解反应系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 微型高压反应釜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 水热反应釜 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电热套搅拌器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 控温不锈钢电热板 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 手动压片机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 电动玛瑙研磨机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 天然玛瑙研钵 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 1700℃高温箱式炉 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 1500℃小型管式炉 | 台 | 1 |  | 配低真空法兰 |  |
| 12 | 干压模具 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 提拉涂膜机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 14 | 真空干燥箱 | 台 | 1 | （含真空泵） |  |  |
| 15 | 鼓风干燥箱 | 台 | 3 |  |  |  |
| 16 | 台式箱式炉 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 加热磁力搅拌机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 18 | 恒温加热台 | 台 | 2 |  |  |  |
| 19 | 光化学反应仪 | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 匀胶机 | 台 | 3 | 含无油真空泵 |  |  |
| 21 | 烤胶机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 超净工作台 | 台 | 2 |  |  |  |
| 23 | 数字式加热磁力搅拌器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 24 | 电子天平 | 台 | 3 |  |  |  |
| 25 | 微型手动印刷机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 氮气气瓶 | 套 | 4 | 含减压阀和氮气枪 |  |  |
| 27 | 防静电干燥柜 | 台 | 2 |  |  |  |
| 28 | 移液器 | 个 | 4 |  |  |  |
| 29 | 红外线干燥箱 | 台 | 2 |  |  |  |

技术参数：

一、10000r/min台式离心机技术参数：

1.功能特点：直流无刷电机，免维护；微电脑控制，可预选转速、时间、离心力，液晶显示，操作简便；10种升降速率供选择，可快速启动、快速停机；不锈钢容器室，电子门锁，预警报警功能，多种保护，安全可靠。是医疗卫生、食品、环保、科研、教学的优选离心设备。

2.最高转速：10000r/min

3.最大相对离心力：11000×g

4.定时范围：1~999min

5.电源：AC220V 50Hz 8A

6.配备50ml×6角转子和100ml×4角转子各1个

二、热解反应系统技术参数：

1. 该热解反应系统由可完美兼容的独立台式温控器和铝制加热套两部分组成，其中铝制加热套配备50ml和100ml两种型号。

2. 台式温控器: 设计先进，允许更快、更可靠的结果，显示界面方便简洁，分标准和高级型号，产自美国。相关技术参数如下：

2.1特征：后面板输出插座用于程控加热设备。两行数字显示屏同步显示实测与设定值。温标可选择°F、°C、K或°R。前面板LED显示输出与报警。115 VAC型号配有1.8m电源线和美标插头及插座。

2.2安全装置：传感器或控制循环故障时，电源自动切断。温度超出或定时超时，过温保护关闭系统。

2.3控制方式：on/off

2.4分辨率：0.1°；999.9°以上和-99.9°以下分辨率1°

2.5读值准确度：±0.1%

2.6显示屏：LCD

2.7操作环境：32~104°F（0~40°C）；0~90% RH, 无凝结

2.8控制输出： 115 VAC输出, 10 A max（220 VAC 输入）

2.9尺寸（W×H×D）：8” ×33/4” ×9”(20.3×9.5×22.9cm)

3. 50ml加热套: 该加热套配有一个耐用的铝制外表面和柔软的纤维制内表面，加热套覆盖半个烧瓶底部以便于全面观察烧瓶内部，产自美国。最高温度为842华氏度（450摄氏度）。配有一条带锁定连接头的三相可拆卸4英尺长电源线。所有115伏交流机型都经过CSA认证。

3.1 50ml小容量圆底烧瓶加热套

3.2 半球加热罩采用玻璃纤维制成

3.3 电压115 VAC

4. 100ml加热套: 该加热套配有一个耐用的铝制外表面和柔软的纤维制内表面，加热套覆盖半个烧瓶底部以便于全面观察烧瓶内部，产自美国。最高温度为842华氏度（450摄氏度）。配有一条带锁定连接头的三相可拆卸4英尺长电源线。所有115伏交流机型都经过CSA认证。

4.1 100ml小容量圆底烧瓶加热套

4.2 半球加热罩采用玻璃纤维制成

4.3 电压115 VAC

三. 微型高压反应釜技术参数：

1. 该微型高压反应釜由程序升温控制装置、二次在线加料仓及反应釜三部分组成。适用于进行化学、化工反应时，需要同时测定温度，添加惰性气体,压力，PH值， 电导，氧化还原电位的精密化学合成反应的实验。厂家负责设备培训及安装。

2. 程序升温控制装置

2.1 带计算机数据连接口；

2.2 可实现31段连续编程操作控制其精度；

3. 二次在线加料仓

3.1 容积30ml；

3.2 可实现高温高压下二次在线加料；

4. 反应釜

4.1有效容积：100ml；

4.2 工作温度：室温-380°C ；

4.3 设计工作压力：10MPa；

4.4 釜体材料：钛材；

4.5 阀门及连接材料：SU316L不锈钢；

4.6 内衬：对位聚苯酚（PPL）活内套；

4.7 带有温控加热装置及均匀传热设计；

4.8 带有气体通入功能；

4.9 带有工作温度、压力传感器及显示；

4.10 带有磁力搅拌功能；

4.11 带有自动泄压保护；

4.12 可在线进行气相、液相样品检测 ；

4.13 工作温度:温度显示精度:±1℃。标配含有数控搅拌装置一套,纯钛材质反应釜体一套,电热丝加热一套，针阀二只，球阀二只和压力表一只,1.5米不锈钢连接管,300mm在线减压取样管，1.5米气相分析连接管，专用扳手一套.

4.14 搅拌速度,温度均为数字显示0-1500RPM，转速精度±5RPM,电源:220V,50HZ,搅拌功率:25W-100W,加热功率:300W-1000W随型号.保温层:采用硅酸铝棉真空定型环保保温体,绝缘层:采用无碱玻璃纤维,绝缘系数:相对湿度≤35%时≥500兆.工作时间:单次连续工作96小时.

4.15 压力最小读数1pa.

4.16 阀门管件为美标标准,接口均为标准配置。求阀可与充惰性气体瓶连接,进行惰性保护实验反应,实现反应物不与空气直接接触。

四、水热反应釜技术参数技术参数：

1. 水热反应釜分50ml、100ml和200ml三种型号。

2. 50ml水热釜，数量10个

2.1 内衬对位聚苯酚（PPL）

2.2 外壳：316L不锈钢

2.3 安全耐压3MPA,

2.4 长时安全使用温度：220~280度。

3．100ml水热釜，数量2个

3.1 内衬对位聚苯酚（PPL）

3.2 外壳：316L不锈钢

3.3 安全耐压3MPA,

3.4 长时安全使用温度：220~280度。

4． 200ml水热釜，数量2个

4.1 内衬对位聚苯酚（PPL）

4.2 外壳：316L不锈钢

4.3 安全耐压3MPA,

4.4 长时安全使用温度：220~280度。

五、电热套搅拌器技术参数：

1）电源：AC220V±10% 50HZ

2）最长定时时间：250分钟

3）搅拌转速：100～1500r/min

4）定时精度：1min

5）最大搅拌容量：250ml或500ml

6）液体控温范围：室温～150℃（1000ml内）

7）电机转距：20mN·m

8）液体控温精度：±1℃

9）外形尺寸：245×150×160（mm）

六、控温不锈钢电热板技术参数：

1）电源：AC220V/ 50HZ

2）加热功率：500W

3）控温范围：+5-400度

4）工作台面（mm）：200x150

6）备注：数显不锈钢

七、手动压片机技术参数：

1) 压力范围: 0-24T(吨)

2) 表压(max): 0-40 MPa

3) 油缸升程( 250Kgf /Cm*Cm ): 0-25 mm

4) 压力稳定性: ≤1MPa / 10min

5) 运动模式: 带快速加压

6) 工作空间: 105×105×150 mm

7) 外形尺寸: 280×200×520 mm

8) 产品规格: 净重36kg

八、 电动玛瑙研磨机技术参数：

1)玛瑙钵碾磨机通过玛瑙研钵和研棒所形成的碾磨运动，对固体颗粒的碾磨机会都是均等的，微粉粒度非常均匀。碾磨时间可以根据需要而设定，并实现自动化控制。通过设定的一个合理的时间段的碾磨之后，粗颗粒被碾磨成为很细的微粉颗粒，颗粒粒度能达到微米级，有的能达到纳米级。

2)研钵口径: 120 mm

3)研钵深度: 34 mm

4)研棒转速: 20-90 rpm

5)研钵转速: 10 rpm

6)研棒功率: 60 w

7)研钵功率: 40 w

8)研钵材质和研钵棒材质：玛瑙

9)长×宽×高：240×240×500（mm）

10)重量: 12 kg

11)电压: 220 v

12)可以设定运行时间

九、 天然玛瑙研钵技术参数：

3英寸，研棒和研钵材质为天然玛瑙。

十、1700℃高温箱式炉技术参数：

1）炉膛有效尺寸：200×200×200mm

2）炉膛要求：炉膛材料，采用氧化铝多晶纤维；采用双层壳体结构，使得壳体表面的温度小于60度；内炉膛表面涂有美国进口的1750度高温氧化铝涂层，可以提高反射率及设备的加热效率，同时也可以延长仪器的使用寿命。

3）工作温度：≤1650℃

4）最高温度: 1700℃

5) 加热元件: 硅钼棒

6) H控温方式: 智能化30段可编程控制

7) 升温最快速率: 10℃/min

8) 恒温精度: ±1℃

9) 炉门结构: 侧开式

10) 工作电源: AC220V /50HZ

11) 额定功率: 5.2KW

12) 外型尺寸: 570x580x820mm

13) 产品规格: 净重140Kg

十一、 1500℃小型管式炉技术参数：

1) 炉管尺寸: Φ50×700mm

2) 壳体结构: 采用双层壳体结构，并带有风冷系统,炉膛采用高纯多晶氧化铝纤维，最大程度的减少能量损失,内炉膛表面涂有美国进口的1750度高温氧化铝涂层可以提高反射率及设备的加热效率，同时也可以延长仪器的使用寿命,为了防止热量以热辐射的形式损失，仪器配有两个氧化铝管堵。

3）加热元件：进口硅碳棒

4）恒温区长度：60mm

5）工作温度：1400℃

6）最高温度：1500℃

7）控温方式：智能化30段可编程控制

8）最高升温速率：≤20℃

9）推荐升温速率：≤10℃

10）恒温精度：±1℃

11）工作电源：AC220V /50HZ/60HZ

12）额定功率：2.5KW

13）炉膛尺寸：150×100×110mm

14）外型尺寸：400×300×510mm

15）产品规格：净重27.5KG

16）波纹管：KF25*1200mm

17）真空泵: VDR-83

18) 卡箍: 3个

19) 手动挡板阀: 1个

20) 刚玉管: 5根

21）配低真空法兰

十二、干压模具技术参数：

1)模具外表面材料均采用不锈钢，具有很好的防锈性能；模具内模套、垫板和模芯材料采用淬火硬度(HRC60-62)的模具模具钢，具有很好的耐磨和耐压特性。分为1英寸和3英寸两个。

2)规格型号: 1英寸, 直径: Φ25.4mm, 模具高度: 50mm, 最大外形尺寸: Φ65*140mm, 重量: 2.25kg

3) 规格型号: 3英寸, 直径: Φ76.2mm mm, 模具高度: 60mm, 最大外形尺寸: Φ110*160mm, 重量: 8.5kg

十三、提拉涂膜机技术参数：

1. 物理尺寸：162 mm(W)305 mm(D)356 mm(D)

2. 最大镀膜尺寸：75 mm75 mm

3. 提拉速度：8300mm/分钟（可调）

4. 提拉距离：090 mm (可调)

5. 环境控制：可调

6. 电脑操作界面：可调

7. 温度可控的溶液槽：可调

十四、真空干燥箱（含真空泵）技术参数：

1. 电源电压：AC220V 50HZ

2. 控温范围：10250℃

3. 恒温波动度：±1 ℃

4. 温度分辨率：0.1 ℃

5. 真空度：133pa

6. 输入功率：450 W

7. 工作室尺寸（WDH(mm)）：300300275

8. 外形尺寸：590470470

9. 载物托架：1pcs

10. 内胆材质：不锈钢

11. 定时范围：19999min

12. 真空泵：小口径真空泵，专配真空干燥箱旋片式真空泵；设有停阀防回油装置，起动方便

要求：微电脑控制器，控温精确可靠；钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物品；能够向内部充入惰性气体；箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度；工作室采用不锈钢板制成，确保产品经久耐用

十五、鼓风干燥箱（2台）技术参数：

1. 电源电压：AC220V 50HZ

2. 控温范围：10280℃

3. 恒温波动度：±1 ℃

4. 温度分辨率：0.1 ℃

5. 输入功率：550 W

6. 工作室尺寸（WDH(mm)）：260260250

7. 外形尺寸：535480430

8. 容积：16L

9. 载物托架：2pcs

10. 定时范围：19999min

十六、台式箱式炉：

1. 壳体：康泰尔电阻丝，三面加热； 保温材料采用氧化铝微晶体纤维材料； 内炉膛表面涂有美国进口的1750度高温氧化铝涂层可以提高反射率及设备的加热效率，同时也可以延长仪器的使用寿命。设有排烟道及观察窗，和供客户观察加热过程中样品发生的变化

2. 工作电源：AC220V /50HZ/60HZ

3. 额定功率:3.5KW

4. 炉膛有效尺寸：200x300x120mm

5. 工作温度：≤1100℃（连续工作）

6. 最高温度：1200℃

7. 温控系统：智能化30段可编程控制

8. 升温最快速率：10℃/min  ，恒温精度:±1℃

9. 炉门结构：侧开式

10. 外形尺寸：430x530x500mm

11. 净重：30Kg

12. 配件：坩埚钳1把、高温手套1付、热电偶1根、刚玉垫砖1块、氧化铝坩埚

十七、加热磁力搅拌机（2台）技术参数：

1. 电机输出功率：5W

2. 转速可调范围：100 – 1800rpm

3. 顺 / 逆时针搅拌：45秒

4. 加热输出功率：600W

5. 加热温升速度(1升H2O )：6.5 ℃/min

6. 盘面温度设置范围：室温 – 340 ℃

7. 传感器温度设置范围：室温 – 320 ℃

8. 可调安全温度设置范围：50 – 360 ℃

9. 盘面控温精度：±5 ℃

10. 外接温度传感器：Pt1000（控温精度±1 ℃）

11. 外接接触式温度测量仪：KES-061F ( 控温精度±0.5 ℃）

12. 定时范围：0 – 9小时

13. 显示方式：LCD

14. 搅拌子长度范围：20 – 80mm

15. 加热盘材质：铝合金

16. 外形尺寸（宽×长×高）：175mm×270mm×76mm

17. 重量: 2.6kg

18. 电源: 220V，~50/60Hz

19. 仪器输入功率: 630W

20. 允许环境温度: 5 – 40 ℃

21. 允许相对湿度: 80%

十八、恒温加热台技术参数：

1. 电源：220V (50HZ)；

2. 控制温度范围：常温500℃；

3. 控制精度:±12%℃

4. 加热板：200mm×200mm×20mm；

5. 功率：1500W；

6. 电压：220V；

7. 整机高度150mm。

8. 温度控制仪：采用原装宇电PID人工智能数显温度控制仪，精度高,操作安全简单明确方便；

9. 继电器：采用高品质固态（SSR）继电器，寿命是普通触点式继电器的100倍；

发热管：采用多根高品质不锈钢发热管，维修方便快捷，故障率低；

10. 面板：整个面板采用铝合金材料制作，具有导热系数高加热块，受热均匀等特点；

炉体外壳：全部为进口SUS304不锈钢材料制作，非特殊环境下使用决不存在掉漆生锈等弊端；

十九、光化学反应仪技术参数：

1. 微电脑控制器，功率连续可调。

2. 机箱内置有温度保护传感器，箱内温度过高启动断电保护。

3. 控制器置有电流表和电压表，便于观察电流和电压变化。

4. 有微电脑定时器，可分步定时。

5. 内照式光源，受光充分。 
6. 配有磁力搅拌器，使样品充分混匀受光。

7. 双层石英冷阱，可通入冷却水循环以避免光源温度过高受损。

8. 配有可移动式推车，便于移动或固定。

9. 该产品通过欧盟CE认证。

10. 温度保护：箱体内高于50℃启动断电保护。

11. 光源功率可连续调节大小。

12. 集成式光源控制器，可供汞灯、氙灯、金卤灯等多种光源使用。
13. 汞灯功率调节范围：200~1000W可连续调节。
14. 氙灯功率调节范围：100~1000W可连续调节。

15. 金卤灯功率调节范围：200~400W可连续调节。
16. 玻璃反应器皿可以分别选用250ml、500ml、1000ml等（或定做）

17. 仪器配置：

| 欧盟CE认证 | 1份 |
| --- | --- |
| 温度传感器 | 1套 |
| 反应暗箱 | 1台 |
| 专用光源控制器 | 1台 |
| 双层石英冷阱 | 1个 |
| 汞灯（1000W） | 1支 |
| 氙灯（1000W） | 1支 |
| 金卤灯（450W） | 1支 |
| 搅拌装置 | 1台 |
| 样品反应瓶 | 3只（250ml,500ml,1000ml） |
| 移动推车 | 1个 |

二十、匀胶机技术参数：

（1）Speed I调速范围500-8000转/分

（2）TimerI匀胶时间3-120秒

（3）SpeedII转速范围500-8000转/分

（4）TimerII匀胶时间3-120秒

（5）转速稳定度±1%

（6）电源电压（二种可选）220v/50Hz或110V/50 Hz

（7）电机功率 40W

（8）被镀物质尺寸：8150 mm

（9）包含直径1 英寸托盘1个，直径2 英寸托盘1个：

（10）含无油真空泵：极限压力(mpa)，6×10ˉ²；转速(r/min)，1400，工作电压(v)：220。抽气速率60L/分，电动机功率（KW）,0.25

二十一、烤胶机技术参数：

a) 电源电压：110V/220V（二种规格可选）

c) 无强烈振动及冷、热源直接辐射

d) 适用于室内工作环境

a) 温度范围：室温~300，温控可调

b) 恒温波动度≤±2°C

c) 温度均匀性≤±3%（最高温度时，工作台板上各处温度均匀性）

d) 风扇电机功率：11W

e) 加热工作台板尺寸：大于180X180mm

二十二、超净工作台技术参数：

1． 洁净度	100级@≥0.5um(美联邦209E)

2. 菌落数	≤0.5个/皿.时(Φ90mm 培养平皿)

3. 平均风速	0．25--0．45m/s(快．慢双速)

4. 振动/半峰值	≤0.5μm(X.Y.Z方向)

5. 噪声	≤62dB(A)

6. 照度	≥300Lx

7. 电源	AC/50HZ/220V

8. 功耗	0.4KW

9. 重量	<150kg

10. 高效过滤器规格及数量	1355×558×50×①

11. 荧光灯/紫外灯规格及数量	30W×①/30W×①

12 适用人数	双人单面

13. 外形尺寸(mm)	1050×680×1600

14．工作区尺寸 (mm)	800×700×520

二十三、数字式加热磁力搅拌器

1. 显示模式: 四位LED

2. 加热盘温度 (℃) : 50～380

3. 控温范围(配备Pt-100传感器) (℃): 40～200

4. 控温精度(配备Pt-100传感器) (℃): ±2

5. 过温保护温度(℃): 400

6. 搅拌速度(rpm): 100～1200

7. 加热功率(W): 500

8. 搅拌量(L): 10

9. 外壳/盘面材质:一次成型压铸铝,防腐蚀喷涂层/搪瓷

10.加热盘尺寸(mm): 145X180

11.外形尺寸(mm): 225X215X115

12.溶液高温保护装置(△T):10～50℃

13.定时器(min): 1～999/无限

二十四、电子天平技术参数：

1．称量范围	 0-100g

2. 可读性	0.1mg

3. 秤盘尺寸	80mm

4. 工作空间高度 240mm

5. 外形尺寸	350*215*340mm

6. 电源 220V/50HZ

二十五、微型手动印刷机技术参数:

1. 手动丝印平台一套. 最大印刷面积：300×400 mm, 调节范围：XYZ 20×30×100 mm

2. 精密网版一套. 瑞士赛发（SAFER®）精密聚酯丝网，250 目；感光胶规格：日本村上油性厚膜感光胶；电极图案：6x6mm 方形x18 个，0.36 cm2；另配可印刷1微米以下厚度二氧化钛精密网版一套

3. 丝网印刷及定位工具一套；

4. 详细丝网印刷教程一份；

5. 检测用FTO导电玻璃10片，高性能二氧化钛浆料10g，Pt浆料, 5g。

二十六、氮气气瓶技术参数:

1. 氮气气瓶，内含氮气

2. 每个氮气气瓶配标准氮气减压阀1个

3. 每个氮气气瓶配氮气气枪1个

二十七、防静电干燥柜技术参数:

1. 容积（升)：	     320

2. 层板(块)：          3

3. 湿度范围(RH)：  10%~20%

4. 控制方式： 	  可任意设定

5. 平均功率(W)：  	 低于20

6. 最大功率(W)： 	低于140

7. 防静电功能(Y/N)：	 是

二十八、移液器技术参数:

|  | 量程范围 | 步进量（ul） | 测试体积（ul） | 准确性（%） | 精确性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移液器1 | 0.1-2ul | ≤0.002 | 0.2 1.0 2.0 | ≤12% ≤2.7% ≤1.5% | ≤6% ≤1.3% ≤0.7% |
| 移液器2 | 2-20ul | ≤0.02 | 2 10 20 | ≤7.5% ≤1.5% ≤1% | ≤2% ≤0.5% ≤0.3% |
| 移液器3 | 20-200ul | ≤0.2 | 20 100 200 | ≤2.5% ≤0.8% ≤0.8% | ≤1% ≤0.25% ≤0.15% |
| 移液器4 | 100-1000ul | ≤2 | 100 500 1000 | ≤3% ≤0.8% ≤0.8% | ≤0.6% ≤0.2% ≤0.15% |

二十九、红外线干燥箱技术参数:

1. 红外石英管为加热源

2. 不锈钢内胆数显仪表控温。

3. 温度范围（℃）：室温-300

4. 控制精度（℃）：≤±1

5. 电源电压（V）: 220

6. 消耗功率（KW）: ≤1.2

7. 长方体工作室尺寸（深/宽/高MM）: ，350×400×400

8. 外形为长方体外观尺寸（深/宽/高MM）: 540×500×800

三、商务条款

1、保质期与售后服务：

▲1.1. 所有设备提供不少于2年的质保（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行），质保期从验收合格交付使用之日起算；保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2.在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购单位工作正常运行的要求。

1.3. 质量保修期内，要求供应商7×8小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，12小时内派技术人员到现场维修，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达采购人。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，供应商应提供相应承诺书。

1.4.供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

2、付款方式：

设备安装调试完毕经验收合格后，支付合同总价的90%，余款10%在验收合格满一年无质量问题后付清（不计息）。

3、培训：

3.1.中标供应商应对采购人的操作人员及维修人员提供技术培训，使其能对设备进行日常操作和维护保养及能对一般故障进行维修。

3.2. 旨在提供更好的其他方式培训。

4、送货调试：

4.1.送货地点：按采购单位要求。

4.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3.送货、调试过程中发生的费用由中标供应商负责。

4.4.供应商应在投标文件中提出其送货调试过程中使用单位需配合的内容。

5、交货期

第一标段中标供应商在合同签订之日起120天内交货，第二标段中标供应商在合同签订之日起60天内交货。

6、数量调整

采购单位保留在签约时调整定购设备数量、配套设备、备件和服务的权力，投标人应对投标文件中的设备和服务明细报价，追加金额不得超过中标价的10%，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的产品；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州师范学院理学院光电材料与器件重点实验室设备采购项目 |
| 2 | 采购内容及数量：光电材料与器件重点实验室设备采购 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、招标代理服务费按计价格【2002】1980号文件规定（中标价的1.1%）向中标人收取。 |
| 4 | 投标保证金：一标段壹万元整；二标段柒仟陆佰元整 |
| 5 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于 2015 年 5月* 日16:30前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期3天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 6 | 采购预算：一标段58.65万元；二标段38.5万元 |
| 7 | 投标文件组成：“技术文件、商务文件、资信及其他文件”与“报价文件”正本各 1 份，副本各3份；包装请参照（投标文件的包装、递交、修改和撤回）。 |
| 8 | 投标截止时间：2015年 5月*日下午 14:00 时前； 投标文件递交地点：湖州市公共资源交易中心（湖州市凤凰路800号）。 |
| 9 | 开标时间：2015年5月*日下午 14:00 时整，逾期作自动放弃； 地点：湖州市公共资源交易中心（湖州市凤凰路800号）。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：附后 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2天内，并公示7个工作日，评标结果公示于： 浙江省政府采购网（http://zjzfcg.gov.cn）； 湖州市行政服务网（ http://ztb.huzhou.gov.cn）； 浙江华诚建设工程招标代理有限公司湖州分公司（http://www.zjhzhc.com）。 |
| 12 | 中标通知书：公示结束无疑义后，向中标单位发中标通知书。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后5个工作日内，投标人提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，收取方以电汇或转账方式退还投标保证金。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后7日内 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还: 按不超过合同总金额的10%计收，合同履行完毕验收合格后5日内无息退还。 |
| 16 | 采购资金来源：预算资金 |
| 17 | 投标文件有效期：60天 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于理学院光电材料与器件重点实验室设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）采购预算：见前附表6。

- （三）定义

1.采购代理机构系指组织本次招标的湖州师范学院（“采购单位”）和浙江华诚建设工程招标代理有限公司（“代理机构”）。

2.“投标人” 系指向招标方提交投标文件的制造商或供应商。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的相关的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （四）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （五）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。在开标时需单独提交一份交给招标采购单位，以便对投标人资格进行审核。

（六）投标费用

1．投标人应自行承担投标过程中的所有相关费用，不论中标与否，招标采购单位在任何情况下不承担有关费用。

2．本项目招标代理服务费由中标单位在收到中标通知书前，通过银行转帐支付给本项目招标代理机构，该费用请投标人综合考虑在投标报价中。

（七）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（八）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包。

特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体讨论决定。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲5.本次采购，供应商所投产品如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商所投产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品认证等强制认证规定的，但中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述货物相关强制认证的证明文件参与报价时不需提供，采购文件另有要求的除外），否则按验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

- 招标文件的组成

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在 2015 年5月*日 16：30 前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2、招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制要求

- （一）投标文件的组成

投标文件由技术文件、商务文件、资信及其他部分文件、投标报价文件四部份组成。

1、技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（2）产品出厂标准、质量检测报告；

（3）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（4）技术响应表；

（5）确保供应货物质量的设施及措施(包括投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状等)；

（6）产品配置清单（均不含报价）；

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（8）主要技术人员配备；

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明。

2、商务文件：

（1）供货期计划安排；

（2）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（3）质量保证期；

（4) 质保期后使用服务承诺；

（5) 商务条款偏离表（附表）；

（6) 供应商认为需要提供的文件和资料 。

3、资信及其他部分

（1）投标保证金收据复印件加盖公章；

（2）投标声明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）2014年度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件加盖公章，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件加盖公章，原件备查，格式自拟）]

（5）通过年检的营业执照副本复印件加盖公章；

（6）通过年检的税务登记证副本复印件加盖公章；

（7）近二年度企业的财务审计报告或银行资信证明（复印件加盖公章，原件备查）；

（8）产品销售许可证；

（9）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；

（10）投标人自2012年以来的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件加盖公章为准，原件备查）；

（11）企业荣誉及认证；

（12）企业市场行为信誉（供应商市场行为信誉情况承诺书原件）；

（13）投标单位情况表；

（14）需提供所在地检察院出具的近2年无行贿行为记录、无行贿犯罪记录证明（投标截止日前二个月内有效）（原件请装订在投标文件正本中）

4.报价文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（单独封装，格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）招标代理服务费承诺函；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名并加盖单公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- ▲（三）投标报价

1、所有报价均应使用人民币（元）表示；

2、投标人应按拟投标产品的规格型号、数量分别列明单价和总价，不得缺项和漏项；

3、投标人的报价是履行合同的最终价格，应含拟投标产品的备品、备件和专用工具费用、税金、包装及运输、保险、检测验收、调试及交付使用后维保等工作所发生的费用及投标人认为完成本招标文件规定内容所需发生的其它费用，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。只允许有一个报价，任何有选择的或有条件的报价将不予接受；

4、投标人的最终报价由投标人自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用；

5、投标人所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量；

6、报价如单价与总价不符时，以单价为准；大写与小写不符时以大写为准；

7、投标人对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认；

8、投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量。否则作无效标处理；

9、报价须包含以下费用

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 产品指导调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 技术服务费、采购咨询费、招标代理服务费

供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视报价总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及采购文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在报价文件中说明。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：  汇票、电汇、支票等

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同并交纳合同总金额10％的履约保证金给采购人，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）无故不参加投标的；

（2）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（3）未按规定提交履约保证金的；

（4）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（5）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（6）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（7）拒绝履行合同义务的；

（8）其他严重扰乱招投标程序的；

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按“技术文件、商务文件、资信及其他文件”正本各一份，副本各三份；如同一供应商同时参与2个标段必须在投标文件封面注明标段号。“投标报价文件”正本各一份，副本各三份分别编制并单独装订成册，如同一供应商同时参与2个标段的投标报价文件须分开装订；投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将【报价文件】需单独密封，装订成册，一式四份，其中正本一份，副本三份。【技术部分、商务部分、资信及其他部分】的投标文件可以合并装订成册（不得体现价格部分内容），一式四份，其中正本一份，副本三份。每份投标文件均须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术文件、商务文件或资信及其他文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的

（3）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标的投标单位的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额(自主创新产品除外)，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致。

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1、开标会由代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表，或者招标单位委托的监督人员检查投标文件密封的完整性；

5、按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开技术、资信、商务文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6、技术、资信、商务文件评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7、由主持人宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称或者服务项目名称），以及代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8、代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程及结果。

9、开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行预公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》。并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起7日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）中标通知书

1.确定中标供应商后，采购代理机构将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受；

2.根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标供应商在领取中标通知书前，必须完成在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

3.根据湖建专项办[2014]1号文件的规定,如属于廉洁谈话范围的项目,须由拟中标供应商的法定代表人或其授权人接受廉洁谈话,并由法定代表人签订《廉洁承诺书》, 《廉洁承诺书》经法定代表人签字并加盖公章送达廉政监察组后,政府采购代理机构方可凭由廉政监察组签发的《廉洁承诺书签订告知书》向中标供应商发出中标通知书。

4.中标通知书为双方签订合同的依据；

5.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

（三）履约保证金及质量保证金

1.签订合同前，中标单位应按采购代理机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购单位交纳履约保证金，否则，采购代理机构将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标单位不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标单位按合同约定完成后自行转为服务的质保金，在质保期内中标单位提供的服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后该款一次性无息退还。

第四章  评标办法及评分标准

湖州师范学院理学院光电材料与器件重点实验室设备采购项目

评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州师范学院理学院光电材料与器件重点实验室设备采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分35分，技术分、商务分、资信及其他分为65分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

二、评标内容及标准

（1）价格分（35分）

价格分采用低价优先法计算，取所有技术入围投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×35%×100

（2）技术分（38分）、商务分（13分）、资信及其他分（14分），共65分

（3）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数、减去一个最高分和一个最低分后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务、资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数-最高分-最低分）/（评标委员会组成人员数-2）

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共65分）

| 序号 | 评审 内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 |  |  | 38分 |
| 1 | 招标货物的性能及技术指标 | 1、任何一项不可偏离的性能指标或者技术指标低于招标需求的，投标无效；不可偏离指标与招标需求基本一致的，得基本10分； 2、所有不可偏离指标均满足且多数指标明显优于招标需求的，每优于一项在基本分的基础上加0.5-1分，总加分不得超过10分； 3、允许偏离的指标低于招标需求（非实质性负偏离）的，每低于一项扣 0.5-1分，总减分不得超过10分； 4、评委根据投标货物产品性能、质量、方案的整体评价, 多数性能指标明显优于招标需求、质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得6分；多数性能指标与招标需求基本一致的，得2-4分；产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，本项不得分。 | 26分 |
| 2 | 组织 实施 方案 | - 确保供应货物质量的设施及措施（5分）。有严密的质量监控措 施和先进的质量检测设施的得5分，质量监控措施和质量检测设施不完善的，每项扣1-2分，扣完该项得分为止；无质量控制措施的扣3-4分，无质量检测设施的扣1-3分。 - 安装、调试、验收的方案和措施（5分）。方案和措施科学有效 的，得5分；方案措施欠佳的，每项扣 1-2 分，扣完该项得分为止；方案措施存在明显缺陷的，每项扣 2-3 分，扣完该项得分为止； 3、对本项目有效的改进措施和合理化建议（2分）。有效建议和措施每项得1分，最高得2分，未提供的不得分。 以上方案不提供的不得分。 | 12分 |
| 商务分 |  |  | 13分 |
| 3 | 售后服务与各项承诺 | 1、售后服务优惠承诺（5分）。售后服务方案全面周到且优惠幅度大的,得5分，售后服务不全面或优惠不明显的,得2-4分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分； 2.确保供货的措施与方案（1分）。投标人有现货（现行成熟且有案例的技术解决方案，下同）供应的，得1分；无现货供应但措施有效、方案严密的，得0.5分；措施及方案存在欠缺、影响或者可能影响供货的，该项不得分。 3、本地化服务能力（2分）原厂商或售后服务网点在采购人所在市（县）范围内且投标人与其存在投资（控股）关系的，得2分；投标人与售后服务网点无投资（控股）关系的，得1分，售后服务网点设在浙江省内其他县（市）的或者售后服务网点设立时间、售后服务协议（须提供协议复印件）订立时间不足2年的，本项不得分； 以上承诺不提供的不得分。 | 8分 |
| 4 | 质保期 | 1、质保期（本项目质保期要求为1年）符合招标文件要求的得1分，每增加1年加1分，最高得3分； | 3分 |
| 5 | 售后维修响应时间 | 接到采购人报修通知后12小时内到现场维修的得2 分； 接到采购人报修通知后24小时内到现场维修的得 1分； | 2分 |
| 资信及其他分 |  |  | 14分 |
| 6 | 企业 荣誉 与业绩 | 1、评委按投标人所提供的企业认证证书（复印件并加盖原厂公章）进行评分。（0-2分） （1）投标人具备有效质量管理体系认证证书的得1分； （2）投标人具备有效环境管理体系认证证书的得1分； 2、评委根据投标人2012年至今提供的同类采购项目合同业绩（金额）进行评定：(0-6分) 投标人提供的累计合同销售金额达到本项目采购预算金额的得2分；每超过预算金额100%（含）加1分，最多加4分；超过部分不到100％的按百分比计算；累计达不到预算金额的不得分；未提供采购项目合同复印件的不得分。 （投标人要列出采购单位名称及项目负责人联系电话，合同签定时间为2012年至今的合同有效，以合同复印件盖公章为准，合同原件备查） | 8分 |
| 7 | 政策分 | 1、投标产品（核心设备、主要原材料等）列入国家节能产品目录得2分； 2、投标产品（核心设备、主要原材料等）列入国家环保产品目录得2分。 | 4分 |
| 8 | 投标 文件 质量 | 1、投标人所提供的响应的投标文件按招标文件要求编制完整、不缺项且签字、盖章完整的得1分，不齐全的不得分；（1分） 2、投标人响应的投标文件规范、装订整齐、无涂改插字现象、每份涉及证明性质的资料均加盖单位公章，得1分；有涂改、插字现象但加盖校对章的得0.5分。（1分） | 2分 |

注：投标人须提供证书复印件并加盖投标人公章，证书未提供的不得分（开标时原件备查）。

第五章 合同主要条款

浙江省政府采购合同指引

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

鉴证方（招标方）：

甲、乙双方根据浙江华诚建设工程招标代理有限公司关于湖州师范学院理学院光电材料与器件重点实验室设备采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：______________________元（￥____________元）人民币。

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳中标价的10%的履约保证金，金额为中标价的10%。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1、质保期 不少于2 年。（自设备到货并经甲方组织验收合格起计算）

2、质保金 中标价的10%。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货地点

1.交货期：第一标段中标供应商在合同签订之日起120天内交货，第二标段中标供应商在合同签订之日起60天内交货。

2. 交货地点：甲方指定地点。

十、货款支付

设备安装调试完毕经验收合格后，支付合同总价的90%，余款10%在验收合格满一年无质量问题后付清（不计息）。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、操作培训

产品调试完毕后，乙方须派技术人员为甲方工作人员提供免费操作技术培训，直至甲方工作人员能熟练操作为止。

十三、售后服务及承诺

1．乙方应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

2．在质保期内，因货物的维修和保养所发生的一切费用均由乙方承担；质保期满后只收取维修的配件成本费。

3.乙方在收到甲方维修通知后必须12小时之内及时进行现场响应。

备件：

正如合同条款所规定，乙方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

1．甲方从乙方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

2．在备件停产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方使甲方有足够的时间采购所需的备件；

3．在备件停产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备件的蓝图等相关技术资料。

十四、技术质量保证

1．乙方应保证提供的货物是最近生产的原装合格正品，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证货物经过正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

2．合同货物提交前，乙方应将其有关技术资料一套，如使用指南或服务手册和示意图提交给甲方；

3．质保期以项目到货并经采购人组织验收合格起计算；

4．乙方对提供的货物执行一定的保质期限，乙方应对保质期内由于货物的缺陷（非人为因素）而引发的任何不足负责，费用由乙方承担；

5．甲方应尽快以书面形式通知乙方由于货物缺陷而发生的索赔；

6．乙方在收到通知后3天内应免费更换有缺陷的材料；

7．如果乙方在收到通知后3天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方负责。

十五、检验和测试

1．甲方或其代表应有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规定的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格应说明甲方要求进行的检验和测试。甲方应及时以书面形式把检验或甲方测试代表的身份通知乙方；

2．检验和测试应在货物的最终目的地进行；

3．如果任何被检验或测试的货物不能满足规定要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规定的要求；

4．在交货前，乙方应指定制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给甲方的重要文件，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

十六、验收

1．中标货物验收标准按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业规定执行。国家、地方规定标准低于行业标准的按行业标准执行，就高不就低。国家、地方、行业均没有验收标准的，则在获取甲方同意后，按双方商定的标准执行。

2．验收费用由乙方承担。

十七、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸

等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以

准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通

知甲方货物已送达。

十八、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，

由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文

件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十九、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

二十、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲乙双方所在地法院起诉。

二十一、合同生效及其它

1. 合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报湖州市政府采购办备案后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式六份，甲乙双方各执两份，湖州市政府采购办和浙江华诚建设工程招标代理有限公司（招标代理机构）各执一份备案。

甲方：                              乙方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

邮编：                              邮编

第六章  投标文件格式

1. 技术、商务、资信及其他文件包包装封面格式

正本/或副本

技术/商务/资信及其他

项目名称：湖州师范学院理学院光电材料与器件重点实验室设备采购项目

项目编号：HZHC-(采)2015320

投标人名称：

投标人地址：

标段一/标段二

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

1、技术文件目录（具体参考第三章投标须知“投标文件的组成”）

（1）对本项目总体要求的理解；

（2）产品出厂标准、质量检测报告；

（3）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

………………………………………

2、商务文件目录（具体参考第三章投标须知“投标文件的组成”）

（1）供货期计划安排；

（2）投标人承诺给予招标人的各项优惠条件等；

（3）质量保证期；

………………………………………

3、资信及其他部分目录（具体参考第三章投标须知“投标文件的组成”）

（1）投标保证金收据复印件加盖公章；

（2）投标声明书；

（3）法定代表人授权委托书；

………………………………………

技术文件格式：

一、对本项目系统总体要求的理解（格式自拟）

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

二、产品出厂标准、质量检测报告（格式自拟）

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

三、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

四、技术响应表

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 要求 | 设备名称 | 性能及指标 |  |
| 一、 功能要求 | 必要 功能 |  |  |  |  |
|  | 辅助 功能 |  |  |  |  |
| 二、 性能及技术指标 | 主要技术指标 |  |  |  |  |
|  | 次要 指标 |  |  |  |  |
| 三、质量标准 |  | （国家标准、行业标准、地区标准等） |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

五、确保供货货物质量的设施及措施（格式自拟）

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

六、设备配置清单格式：

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

七、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

八、主要技术人员配备

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

九.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

十、投标人需要说明的其他文件和说明

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

资信及商务文件格式：

一、供货期计划安排（格式自拟）

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

二、承诺的各种优惠条件（格式自拟）

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

三、质量保证期（格式自拟）

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

四、质保期后使用服务承诺（格式自拟）

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

五、商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺 或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

六、投标保证金收据（复印件加盖公章）

七、投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （制造商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

八、法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院理学院光电材料与器件重点实验室设备采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

年    月    日

九、投标人2014年度依法缴纳税收和社保费的证明

十、营业执照复印件

十一、税务登记证复印件

十二、近二年度企业财务审计报告或银行资信证明

十三、产品销售许可证

十四、安全生产许可证或产品代理资格证明

十五、企业业绩

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

自2012年1月1日以来的业绩，（投标人同类项目实施情况一览表、附合同复印件加盖公章为准，原件备查）

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

十六、企业荣誉及认证

十七、供应商市场行为信誉情况承诺书

| 投（竞）标供应商名称 |  |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无湖招管委[2006]1号文件第十一条第一款情形的 |  |  |  |  |  |
|  | 有无湖招管委[2006]1号文件第十一条所列不良行为之一受到记录公告的 |  |  |  |  |  |
|  | 有无湖招管委[2006]1号文件第十二条所列不良行为受到记录公告，正在公告期内的情况 |  |  |  |  |  |
|  | 有无除湖招管委[2006]1号文件第十三条的其他不良行为受到记录公告情况 |  |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人签名： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1、本表格须按照湖州市招投标市场管理委员会湖招管委[2006]1号文件内容如实填写；

2、本表格须在投标报名时提交，并作为投（竞）标文件的商务部分内容放入投（竞）标文件中；

3、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

4、湖州市招投标市场管理委员会湖招管委[2006]1号文件可从浙江省湖州市招投标中心政府采购分中心网页“资料下载“栏中下载。

十八、投标单位情况表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

十九、由检察院出具的近2年无行贿行为记录、无行贿犯罪记录证明（原件）

报价文件外包装封面格式：

报 价 文 件

项目名称：湖州师范学院理学院光电材料与器件重点实验室设备采购项目

项目编号：HZHC-(采)2015320

标 项：

投标文件名称：报价文件

投标人名称：

投标人地址：

标段一/标段二

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

4、报价文件目录

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价明细表；

（4）招标代理服务费承诺函；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

一、投 标 函

致：浙江华诚建设工程招标代理有限公司

根据已收到贵方的招标文件编号：         号             采购项目采购招标文件，正式授权下述签字人：—————————————————————————————（姓名和职务）为我公司在职职工，代表投标人（即投标单位） ————————————————————————————，按招标文件要求提交投标文件正本一式一份，副本一式三份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

（2）根据招标文件的规定，我单位承担合同执行的责任和义务；

（3）我单位已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，在完全理解和接受的前提下，完全知道必须放弃因含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权利;

（4）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还；

（5）同意提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

（6）同意按照投标人须知前附表中规定的供货期限如期供货；

（7）我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

（8）我单位同意所提交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间我单位的投标有可能中标，我单位将受此约束；

（9）除非另外达成协议并生效，招标文件、招标文件补充、修改通知、技术规范、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同；

（10）我单位承诺，本投标价为浙江地区最低价之一（最近三个月之内）。

投标单位：                     （印鉴）

法定代表人或其授权代理人：             （签字或盖章）

日期：   年   月  日

二、开标一览表

投标单位：

项目编号：HZHC-(采)2015320

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 湖州师范学院理学院光电材料与器件重点实验室设备采购项目 （标段一/标段二） | 大写： 小写： |

注：▲1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

▲2、投标费用包括项目实施所需的人工费、设备、材料、招标代理服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

▲3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致

▲4、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

三、投标报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

四、招标代理服务费承诺函

浙江华诚建设工程招标代理有限公司

根据招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按国家计委、物价局[2002]1980号文件规定（中标价的1.1%）向贵公司交纳中标项目的招标代理服务费，在收到中标通知书后的当天一次性结清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

五、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明