湖州师范学院实验管理处危化品试剂柜采购项目

谈判文件

一、采购项目内容：

1.采购项目名称：湖州师范学院实验室管理处危化品柜采购项目

2.采购项目编号：XZ2022-010

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：竞争性谈判

5.采购预算：人民币壹拾捌万贰仟肆佰元整（￥182400元）

6.采购项目清单（内容、数量、服务要求等）：

| 序号 | 品名 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12加仑防爆安全柜 | - 全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有 38mm 的绝缘层，可有效隔离热源；柜子喷涂有环氧树酯静电喷涂，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气的影响；外部尺寸：H890*W590*D460mm 内部尺寸：H890*W590*D460mm 层板尺寸：W508*D360*H25mm 容积：12/45（加仑/升） 2、厚度≥1.0mm 优质冷轧钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好； - 3、采用双 GA 锁具三点联动式门锁，即使不转动把手也可保证完全闭合，最大程度防火安全，并实现双锁控制； 4、钢琴式铰链平滑关闭，轻松自如启闭 180 度； 5、柜门配有双钥匙，实现双人双锁安全管理； 6、内有PP 材料托盘；50mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 7、装设有防闭火装置的双透气孔，有目的地置于底部及其相对的顶部； - 8、严格按照 OSHA 规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 | 台 | 3 |
| 2 | 时控防爆安全柜 | - 产品设计选型符合 EN14470-1（欧盟化学品储存安全标准）、SY/T 6344(危险物品储存柜）、JB/T 10324（电气设备机柜通用技术条件）标准、柜体外壳全部采用 1.2MM 的冷轧钢板，底座采用 2.0MM 的冷轧钢板，内外表面 经酸洗磷华环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 2、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白 PP（聚丙烯树脂）板 - 3、柜体右侧设有手动可调进风口； 4、柜体内部最下层留有可以存放不少于 120MM 厚黄沙填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体； 5、柜底装有四个Φ50MM 的移动脚轮，便于柜体移动； 6、柜中设 3 块三层阶梯式的 PP 聚丙烯树脂活动搁板，层板设有 10MM 的通气孔； 搁板外沿镶装有 PVC 一次成型护栏,护栏中间嵌有（警示红，警示蓝，警示黄）的 PVC 装饰条，可区分碱性，酸性药品和易燃品的存放； 7、防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维； - 8、铰链：钢琴式铰链，确保门能开 180 度。 9、柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件。 10、 柜顶部中间有Φ150MM 出风口且风口中内置一个 AC220V、 50H、0.18A 轴流风机，配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机。 11、❊产品提供120分钟耐火测试，符合S1037-2013标准。 | 台 | 6 |
| 3 | 化学品分类组合柜 | 1、产品设计选型符合 EN14470-1（欧盟化学品储存安全标准）、SY/T 6344(危险物品储存柜）要求，柜体外壳全部采用1.2MM的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷华环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。整体设计具耐腐性、通用性。外部尺寸：H1960*W430*D570mm 层板尺寸：H50*W300*D330mm 层板：3 块 PP 层板 结构：3 格 1 列 锁具：三点联动双锁结合具有 GA 认证 颜色：黄色/蓝色/白色（环 氧树脂喷） 储存量：54 瓶 500ml 试剂瓶 2、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白PP（聚丙烯树脂）板，柜中设PP托盘存放，方便清洁漏液。 3、柜体右侧设有手动可调进风口； 4、根据不同试剂需求设计不同柜体，主体存放三类产品，每类都是独立区域，每个区域均双锁管理。 5、铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度，加厚钢琴页合页设计，确保柜门长久使用不变型。 6、❊柜体通过7.0级防冲击测试及GB/T4208-2017(IP65)防护测试，提供检测报告。 7、配备可拆卸式底座 8、柜门颜色遵循 GB2893-2008S 标准，能通过颜色便捷区分储存试剂危险类型。 9、柜体预留接地装置及配备接地线，接地线 1m 长度。 | 台 | 32 |
| 4 | 全部产品运输、通风系统及配套装置安装、调试费 | (1) 通风系统风管采用pp材质制作，风管制作安装均应符合GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》；配置包含净化装置、打孔、管道弯头配件及人工费。 (2) 连接安全柜的支管需要采用硬管连接，不得采用软管连接； (3) 风管法兰的垫材应符合系统功能的要求，厚度不应小于3~5mm，垫材不应凸入管内，亦不宜突出法兰外； (4) 风管内不得敷设电线、电缆； (5)净化系统净化效果经过有资质的专业机构检测，异丙醇吸附量≥695g、环己烷吸附量≥1000g、盐酸吸附量≥2259g均符合JG/T385ˉ2012标准，提供检测报告。 | 套 | 6 |

- 产品要求：

- （1）柜体通过7.0级防冲击测试及GB/T4208-2017(IP65)防护测试；

- （2）产品提供120分钟耐火测试报告；

- （3）产品提供盐雾实验报告，并通过GB/T10125-2012检测；                                          （4）产品通过EN或CE认证。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

- 1.投标报价清单(含货物费、运输费、措施费、服务费、人工费、税费等全部费用，投标报价高于预算视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)；

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或“三证合一”营业执照副本复印件；或“五证合一”营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人或负责人投标，另提供法定代表人或负责人授权委托书原件、法定代表人或负责人身份证复印件，投标代表近6个月的社保证明材料；

5.采购项目清单中的所有物品的彩页说明及技术参数响应表，提供相关检测报告；

6.投标货物质量承诺；

7.投标单位售后服务承诺书，需明确承诺可根据招标人供货需求，在规定时间内完成供货；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

10.其他相关材料（采购文件要求提供的证明材料等）。

三、投标文件递交及开标时间、地点

1.开标时间：2022年3月23日下午14：30；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：0572-2322188。

四、中标办法

本项目根据投标报价、产品响应、售后服务承诺等确定拟中标单位。在产品响应、售后服务承诺等条件符合的条件下，报价最低的单位作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新谈判。

五、履约保证金：金额为中标金额的2.5%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；供应商应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目全部履约完毕验收合格后，履约保证金（质保金）无息退还。履约保证金（质保金）不计息。

甲方银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

- 六、合同授予

采购结束后，采购人在湖州师范学院采购中心网站公示中标结果3个工作日，如没有异议，采购人将在5个工作日内与中标人签订合同。

七、质保期、交货要求及结算方式

质保期：3年。

交货时间：2022年3月25日前。

结算方式：本项目验收合格后，中标单位开具全额发票，采购人全款支付。

- 售后服务要求

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如与投标现场提供的样品不一致、不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

- 3.供应商逾期不能交货按违约处理，采购人有权解除合同并没收履约保证金。

- 九、其他事项

业务咨询：实验室管理处。联系人：孙老师，联系电话：0572-2321999。

附件1：《湖州师范学院实验室管理处危化品柜采购项目报价单》

湖州师范学院采购中心

2022年3月16日

附件1：

湖州师范学院实验室管理处危化品柜采购项目投标报价单

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12加仑防爆安全柜 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 时控防爆安全柜 |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 3 | 化学品分类组合柜 |  |  | 台 | 32 |  |  |
| 4 | 运输、通风系统及配套装置安装、调试费 |  |  | 套 | 6 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 人民币： （大写） ￥ 元（小写） |  |

注：投标报价包含货物费、运输费、措施费、服务费、人工费、税费等全部费用。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：