湖州师范学院工学院材料实验室搬迁实验台及药品柜购置项目

竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院工学院材料实验室搬迁实验台及药品柜购置项目（预算9.684万）

2、采购编号：XZ2016-016

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 物品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央实验台 | 1、概述：中央实验台，中间带有双层中央试剂架，两头带水槽。 2、中央实验台： 全钢结构，尺寸为5000*1500*800mm；柜体采用1.2mm一级冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂,台面板为12.7mm实芯理化板。 3、双层中央试剂架：钢玻结构，尺寸为3400*400*750mm；支柱采用1.2mm一级冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理,可走水电气，层板为10mm优质浮法钢化玻璃。 4、水槽及三联龙头：材质PP，尺寸为550*380mm；水龙头材料为铸铜材料，瓷质水阀。表面环氧树脂粉末喷涂；其中上方一口可360度旋转，两侧配一口防溅水口水嘴，其开关阀门为进口精密陶瓷芯，出水口可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。 | 套 | 2 | 上海威盛亚、美国富美家 |
|  | 玻璃双层试剂架 |  |  |  |  |
|  | 水槽及三联龙头 |  |  |  | 台雄、科恩,博朗 |
| 2 | 中央实验台 | 1、概述：中央实验台，中间带有双层中央试剂架。 2、中央实验台： 全钢结构，尺寸为5600*1500*800mm，柜体采用1.2mm一级冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂,台面板为12.7mm实芯理化板。 3、双层中央试剂架：钢玻结构，尺寸为4000*400*750mm；支柱采用1.2mm一级冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理,可走水电气，层板为10mm优质浮法钢化玻璃。 | 套 | 1 | 上海威盛亚、美国富美家 |
|  | 玻璃双层试剂架 |  |  |  |  |
| 3 | 玻璃双层试剂架 | 用于实验室现有中央台上，钢玻结构，尺寸为4000*400*750 mm；支柱采用1.2mm一级冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理，可走水电气，层板为10mm优质浮法钢化玻璃。 | 套 | 2 |  |
| 4 | 玻璃双层试剂架 | 用于实验室现有侧边台上，钢玻结构，尺寸为4000*250*750mm；支柱采用1.2mm一级冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理，可走水电气，层板为10mm优质浮法钢化玻璃。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 通风橱(含现有两套拆装) | 1、尺寸：1500*1000*2275mm（宽*深*高） 2、外壳材料：双层全钢，采用全新1.2mm厚冷轧钢板制作，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等。钢板固定件不小于2mm。 3、内装材料（侧板、背板、顶板、导流板）：采用6mm厚抗倍特板材料，耐酸碱、耐有机溶剂、耐高温。导流板分上、中、下三层，从而使柜内无排风死角，处于不同高度空间有害气体以控制浓度小于0.5ML/M3的性能指标分别从不同段区排出，通风柜以操作口表面风速0.3—0.5M/S的速度将气体排出，排风量为2000—2500m3/h，且噪音≤65。 4、台面：采用20mm厚的实验室专用环氧树脂板。 5、集风罩：采用pp制风罩，外表经耐酸碱漆EPOXY涂烧处理。 6、辅助半月型透气孔：采用10mm厚冷轧钢板经油压一体成型，经EPOXY涂烧处理。 7、活动拉门：单门左右操作，可上下移动，可以停留在任意位置，在移动上线设置限位装置。移动把手和移门结合一体并同宽，密封条：70硬度 PVC。镶装6mm厚安全防爆夹膜玻璃，移门传动系统采用移门铰链共轴滑轮系统，可以阻止移门倾斜，并且可用一只手操控。使用寿命达到100,000次以上。 8、控制开关：触控式开关，集中控制整个电路系统。同时配有遥控水阀，可在通风柜外部操作，简洁方便，配合壁式水嘴使用。， 9、操作仪表板：采用LED液晶显示屏，触摸式控制，标示电源、照明、马达、备用（开关）及LED运转指示灯。 10、保护装置：电源、马达、过载、欠相、逆转等故障保护。 11、照明装置：采用30WLED灯源，台面亮度不小于400lux。 12、插座：采用实验室专用防溅多功能插座，220V10A，左右各2组五孔插座，按国家标准配线并带有漏电保护开关，适用多种实验仪器插头的需求。 13、供水考克：采用铜铸单口供水考克。 14、水阀：精铜铸造，铜制表面经耐酸碱涂烧处理，以防酸碱及防锈，精密陶瓷阀心。耐水压17.5kgf/cm2(247PSL)，一分钟无泄露。 15、气体考克：采铜铸单口气体考克。 16、气阀：铜制表面经耐酸碱涂烧处理，以防酸碱及防锈。其开关采用安全弹扣阀门，加强使用安全性，防止不慎误触开关造成危险。 17、PP水槽台下式（台雄）。下水附件采用防臭、耐酸碱材质。 附件： 水阀 1套 气阀 1套 壁式气嘴 1套 壁式水嘴 1套 PP水槽台下式 1套 存水弯 1套 风机 1套 ★18其它服务： 中标方需提供安装时所用风管及墙体打洞服务，同时将为学校搬迁现有的两套通风柜，免费提供拆装，并免费更换风机和通风管道（含打洞）。 | 套 | 2 |  |
| 6 | PP药品柜 | 1、柜体：采用台湾喜得瓷白色8mm PP（聚丙烯）板材，具有耐腐蚀，柜体之间无缝焊接。 2、柜门：同质PP（聚丙烯）板材制作。 3、视窗：5mmPVC板制作。 4、板层：同质PP（聚丙烯）板材制作，四周有立边，整体焊接成型。板层可以随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 5、门窗铰链：采用同质PP（聚丙烯）板材制作，耐腐蚀，装于柜子外面。 6、门窗拉手：采用同质PP（聚丙烯）板材制作，耐腐蚀。 7、锁扣：采用同质PP（聚丙烯）板材制作，耐腐蚀。 8、开门方式：上下四开门，双锁。 9、层板：4块层板 10、规格尺寸（H*W*D）:1800mm*900mm*450mm。 | 套 | 4 |  |
| 7 | 工字型隔断挡板 | 尺寸: 1400mm*1400mm*1400mm，工字型。 材质：桌子上层为玻璃，下层为压缩板。 | 套 | 3 |  |
| 8 | 边台 | 1、概述：边台，中间带有单层中央试剂架，带水槽。 2、边台： 全钢结构，尺寸为3500*750*800mm；柜体采用1.2mm一级冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂,台面板为12.7mm实芯理化板。 3、单层中央试剂架：钢玻结构，尺寸为2500*250*700mm；支柱采用1.2mm一级冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理,可走水电气，层板为10mm优质浮法钢化玻璃。 4、水槽及三联龙头：材质PP，尺寸为550*380mm；水龙头材料为铸铜材料，瓷质水阀。表面环氧树脂粉末喷涂；其中上方一口可360度旋转，两侧配一口防溅水口水嘴，其开关阀门为进口精密陶瓷芯，出水口可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。 | 套 | 1 | 上海威盛亚、美国富美家 |
|  | 试剂架 |  |  |  |  |
|  | 水槽及三联龙头 |  |  |  | 台雄、科恩,博朗 |
| 9 | 边台 | 1、概述：边台，中间带有单层中央试剂架，带水槽。 2、边台： 全钢结构，尺寸为5000*750*800；柜体采用1.2mm一级冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂,台面板为12.7mm实芯理化板。 3、单层中央试剂架：钢玻结构，尺寸为4000*250*700；支柱采用1.2mm一级冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理,可走水电气，层板为10mm优质浮法钢化玻璃。 4、水槽及三联龙头：材质PP，尺寸为550*380mm；水龙头材料为铸铜材料，瓷质水阀。表面环氧树脂粉末喷涂；其中上方一口可360度旋转，两侧配一口防溅水口水嘴，其开关阀门为进口精密陶瓷芯，出水口可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。 | 套 | 1 | 上海威盛亚、美国富美家 |
|  | 试剂架 |  |  |  |  |
|  | 水槽及三联龙头 |  |  |  | 台雄、科恩,博朗 |
| 10 | 边台 | 概述：边台，中间带有单层中央试剂架。 边台： 全钢结构，尺寸为2500*750*800；柜体采用1.2mm一级冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂,台面板为12.7mm实芯理化板。 单层中央试剂架：钢玻结构，尺寸为2500*250*700；支柱采用1.2mm一级冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理,可走水电气，层板为10mm优质浮法钢化玻璃。 | 套 | 1 | 上海威盛亚、美国富美家 |
|  | 试剂架 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 单层玻璃试剂架 | 单层中央试剂架：钢玻结构，尺寸为4000*250*700mm；支柱采用1.2mm一级冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理,可走水电气，层板为10mm优质浮法钢化玻璃。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 单层玻璃试剂架 | 单层中央试剂架：钢玻结构，尺寸为4000*250*700mm；支柱采用1.2mm一级冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理,可走水电气，层板为10mm优质浮法钢化玻璃。 | 套 | 1 |  |

注：标注“★”的为实质性参数，不满足作无效标处理。

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2016年4月25日上午10:00；

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室；

联系人：王老师  电话：0572-2321536；

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2016年5月15日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少1年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2016年4月18日