湖州师范学院医学院临床医学专业论证设备更新项目

竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院医学院临床医学专业论证设备更新项目（预算29.8万元）

2、采购编号：XZ2018-098

3、清单包括项目名称、技术要求如下：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洁净工作台 | 洁净等级 100级（≥0.5um尘粒≤3.5粒/L) 平均风速 0.3~0.6m/s（可调） 噪声 ≤62dB(A) 振动半峰值 ≤5um 柜内气流 垂直单向流 照度 ≥300Lx 电源 AC,单相220V/50Hz 最大功耗KW 0.4 重量KG 120 规格尺寸 外型 宽(W)(mm) 1570 深(D)(mm) 635 高(H)(mm) 1625 工作区 宽(W)(mm) 1450 深(D)(mm) 590 高(H)(mm) 520 高效过滤器规格及数量 820×484×70×① 600×484×70×① 荧光灯/紫外灯规格及数量 40W×①/40W×① 备注 双人单面 | 台 | 2 | JJ-CJ-2FD、（双人，单面） |
| 2 | 生物显微镜 | 1、观察筒：30°倾斜铰链式三目观察筒，瞳距可调范围50—75mm； 2、目镜： SOPTOP-PL10X，视场数≥20mm，带锁紧结构，双视度可调； ★3、转换器：≥5孔转换器； 4、载物台：双层复合载物台，移动范围≥76x50mm； 5、物镜：无限远平场消色差物镜4X/10X/40X/100X； 6、调焦机构：粗微调同轴，粗调范围≥25mm带有防止下滑的松紧装置和上限位装置； 7、聚光镜：N.A1.25聚光镜组，带相衬和暗场接口； ★8、集光镜：集光镜组要求带可变视场光阑（提供证明材料）； 9、照明系统：≥3W LED照明（非卤素灯），亮度连续可调； ★10、检测标准：转换器定位稳定性≤0.005mm；用机械使标本在5mm×5mm范围内移动时的离焦量≤0.006mm；显微镜物镜放大准确率不超过±0.95%；左右两系统放大率差≤0.27％；零视度时左右系统的目镜端面位置差≤0.065mm；泄露电流≤0.017mA。(提供国家光学仪器质量监督检验中心出具的《检测报告》并逐一说明) 11、产品通过ISO9001、ISO14001、ISO13485等认证体系。 ★12、无污染性：要求制造商所采用的零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合欧盟指令2011/65/ED（“RoHS”）要求、欧盟指令94/62/EC（包装）要求、《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（第32号）的要求，并提供有害物质过程管理符合性证书，提供证明材料； 13、为后续产品升级服务需求，要求产品制造商具有《数码显微镜新型专利证书》和软件著作权证书。 | 台 | 18 | SOPTOP 型号：EX20 |
| 3 | 信息化集成化信号采集与处理系统 | 1、实验平台技术指标 整机外形尺寸：1520 mm×740 mm ×2110 mm（长*宽*高）； 实验台操作面积：1220 mm ×740 mm（长*宽）； 实验台面离地高度：840 mm； 输液架离台面高度：1100 mm； 输液架移动范围：两侧各840 mm； 实验台制造工艺：靠模制造工艺； 实验台表面处理工艺：金属油漆，再喷涂一层光油，无异味、耐磨、易清洗； 实验台面拐角：R60圆，对人体安全； 实验台面材质：ABS工程塑料； 实验台面下屏蔽层：1200 mm ×720 mm × 0.3mm（长*宽*高） 不锈钢层，与外部接地端相连接； 移动滚轮：带4个自锁式万向移动滚轮，整个操作平台可移动； 可伸缩固定支柱：带4个可伸缩平台固定支柱，保证实验平台的平稳固定； 带环境温度测量精度：±0.2℃； 带小动物肛温测量精度：±0.1℃； 内置呼吸机潮气量：0.1～99.9ml可调； 内置摄像系统：配摄像万向支架，1080高清摄像头等； 实验照明系统：4×12W，黄光LED等，方向可调； 电源：AC220V 50Hz； 外部接口：2个USB接口，1个网线接口，8个220V电源插口； 具有实用新型专利：《集成一体式生物机能实验操作装置》 具有外观设计专利：《可移动机能实验平台》 2、硬件参数 物理采样通道数：4； 独立12导联全导联心电接口： 12导联心电信号可以在软件上同时显示； 物理采样通道与12导联全导联心电通道独立工作，可同时采样并同时在软件上显示； ★采样通道扩展：根据通道上连接的不同型号扩展器，可将1个物理通道扩展为多个物理采样通道，例如：连接人体生理信号采集扩展器，可以将1个物理通道扩展为同时采样人体体位、心电、呼吸、肺活量、脉搏、血氧、收缩压、舒张压等8道信号； ★传感器自动识别：系统自动识别连接的传感器类型，自动按传感器类型设置采样参数，同时在软件界面上有具体提示界面； 增益：±1V ~ ±50μV； 滤波：模拟、硬件数字滤波器双重滤波； 最大采样率：800KHz； AD转换器：16位4通道同步采样； 信噪比：> 80dB； 等效输入噪声：电压峰峰值 < 2.0μV； ★系统级联：2~4台设备级联； 电源: DC 12V 硬件具有环境显示窗口：显示温度、湿度、大气压及设备连接情况； ★实验环境监测功能：可实时监测实验时的温度、湿度及大气压力等实验环境； 设备使用情况记录：自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录到硬件中； 扩展功能：监听、记滴功能； 设备内置刺激器： 波形：三角波、方波、正负方波、正弦波或用户编辑波形； 模式：恒流、恒压两种输出方式； 电压：0~ 110V； 电流：0 ~ 150mA。 3、软件参数（内置生物信号采集处理系统） 软件显示通道数：1 ~ 64通道可变； ★同时反演文件数： 4（可同时打开多个文件进行反演）； ★采样和反演同时进行：在信号实时采集过程中，可以同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析等操作； ★反演文件时，可以在播放反演波形的同时播放信号声音，比如播放减压神经放电声音； 通道差异化采样率：不同通道可设置不同采样率进行数据采样、不同采样率的信号可同步记录及同步显示； 文件列表窗口：用户直接点击列表文件打开反演文件； 浮动快速启动窗口：用户直接启动停止实验方便操作； ★软件外观：可由用户改变，可打开或隐藏信息显示、刺激、快速启动、文件列表等窗口，所有窗口可在屏幕范围内移动； 在线实验报告编辑：在线实验报告编辑功能； 实验报告、数据上传下载（用户需配置NEIM-100实验室信息管理系统）：上传地址用户可配置； 软件实验模块内嵌电子教材：包含实验目的和原理、实验对象、实验器材和药品、实验步骤和观察项目、注意事项、思考题、常规实验操作视频等； 软件直接与虚拟仿真实验中心连接（用户需配置虚拟实验仿真中心）：为学生展示更多实验知识； ★软件自动升级功能：软件自动搜索服务器上的最新版本软件并提醒用户升级，用户确认后可自动升级，便于用户快速升级软件； ★用户意见自动收集：软件中含用户意见收集窗口，用户输入的任何意见可直接传到软件开发商，便于系统改进； 视频监控功能：含有视频监控功能； 实验设备使用记录：实验设备使用情况的收集并上传至NEIM-100服务管理中心进行统计； 数据导出：可导出原始实验数据及分析结果； 通用数据处理：微分、积分、频率直方图、频谱分析、平均动脉以及心率曲线等等； 专用数据处理：血流动力学实验参数的分析、心肌细胞动作电位参数的测量、心功能参数分析，人体肺通气功能测量，突触后电位分析，心率变异分析，矢量图分析等； 数据测量：单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量，可测量出波形的最大、最小、平均值，时间、频率、面积等参数； 药理学参数计算工具：苯海拉明的拮抗参数（PA2、PD2）测定功能，按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值。 4、BL-24机能实验系统附件包技术参数 配置包含：悬浮银球电极1根、动脉夹1个、三通1个、蛙心夹2个、蛙足钉8颗、蛙心插管1根、蛙板1个、蛙心支架1个、动脉插管3根、心电夹4只、人体一次性电极6只、固定金属杆连接杆1根、万向双凹夹1个、血压传感器夹持器1个、神经屏蔽盒1个、尿滴受滴器1个、万向支架1个、二维调节器1个、气管插管3根、神经引导电极1根、保护电极1根、刺激电极1根、屏蔽盒刺激输出线1根、屏蔽盒信号输入线2根、信号输入线1根、刺激、计滴线1根、全导联心电线1根、污物缸1个,呼吸换能器1个、血压换能器1个、张力换能器1个。 5、BL-30高级手术操作器械包技术参数 包含：普通剪刀1把、眼科剪1把、手术剪1把、手术剪1把、手术刀1把、止血钳（直）2把、止血钳（弯）2把、组织钳2把、蚊氏止血钳2把、持针钳1把、解剖镊1把、眼用镊（弯）1把、眼用镊（直）1把、显微镊1把、颅骨钻1个、咬骨钳1把、玻璃分针2根、毁髓针1根、锌铜弓1个、医用缝合针11包、医用缝合线3包、灌胃器1根、灌胃器1根、动脉夹4个、兔开口器1个。 6、JR-20无干扰恒温加热兔台技术参数 加热金属内嵌于塑料板中央，美观大方； 可控的直流加热，不会在实验中引入交流干扰，同时对人体安全； 加热温度限制，最高温不超过45C，不会烫伤实验动物； 捆绑家兔四肢的扣式结构设计，方便重复使用； 配置可收纳于底部的输液架，方面使用及收纳； 兔台尾部内嵌实验废液收集槽，保持实验台面的清洁； 废液收集槽具有多选择性，可暂存废液，也可将废液及时排出； 可调的头部固定装置可稳定的固定兔头，同时保持颈部血管舒张适度； 专利产品，体现出创新； 内含数字加热控温模块，实验控温准确； 一体化设计，模具成型，具有IPX6耐水等级可全身水洗。 可适用体重范围：2-3.5kg 最低使用室温：10℃ 输液架高度：600-1000mm 最大液体收集量：300ml 加热区域尺寸：300mm×120mm 7、电脑参数： I5处理器，4G内存，500GB硬盘，集成显卡, 19.5英寸液晶显示器，节能无线键鼠套装。 | 套 | 2 | BL-420I |

备注：技术参数中的“★”条款为实质性参数，不得存在负偏离，如投标人无法满足，将作无效标处理。

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)

2、营业执照副本复印件、税务登记证复印件（或“三证合一”营业执照、或“五证合一”的营业执照）。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

5、投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2018年 8月？？日上午 10:00

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、服务承诺等确定拟中标单位。

五、履约保证金：

中标人于合同签订前向采购人交纳合同总价的10%作为履约保证金，项目验收合格后，履约保证金自动转质保金，质保期满后退回（不计息）。

银行账户信息如下：

单位名称：湖州师范学院；

开户行：建行吴兴支行；

账号：33001649335050002860

统一社会信用代码：123305004711725032

地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款方式

本项目验收合格后，中标人开具全额发票，采购方根据合同支付100%合同款。

七、供货时间和质量保修期：

1、供货期限为： 2018年10月？日。

2、售后服务自验收合格之日起至少？年。

3、具有专业技术支持，终身对实验人员进行仪器培训以及后续实验的指导。

4、仪器出现故障，供方需？小时内做出明确答复，3天内提出解决方案，2个星期内排除故障。

湖州师范学院采购管理中心

2018年7月13日