湖州师范学院实验室建设与管理处大仪设备智能电源控制终端采购项目竞争性谈判文件

一、采购项目名称及设备清单、技术要求等

1.项目名称：湖州师范学院实验室建设与管理处大仪设备智能电源控制终端采购项目

2.采购预算：人民币壹拾贰万元整（￥120000元）

3.采购编号：XZ2018-171

4.采购方式：校内竞争性谈判

5.采购设备清单（包括项目名称、技术要求等）如下：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电源控制终端 | 1）1台控制器包含2个控制端口，其中一个端口作为备用端口；也可以作为预留扩充端口;为系统后期扩容及降低采购成本考虑； 预留RS232接口，支持外接传感器的数据采集与控制； 2）为项目实施安装、使用、维护方便，需将智能电源控制模块与刷卡身份认证模块一体化集成，不接受分离模式； 3）设备采用TCP/IP标准的通讯协议，学生不需要到管理员处进行读卡授权操作，完全实现网络自动化处理模式；通讯方式：TCP/IP标准以太网通讯，1路RJ45网络接口，1路RS232串口； 4）读卡模块支持13.56 MHz的Mifare卡读取，卡片读写时间< 0.3秒，读卡距离> 50mm；显示屏模块采用128*64点阵LCD显示模组，支持汉字显示；支持脱机存储最大卡片数量5000张，支持最大存储15000条刷卡记录； 5）智能终端设备必须含带刷卡、屏显模块采用128*64点阵LCD显示模组，支持汉字显示；用户刷卡论证后给设备供电，并具有用户信息、预约时间段及信誉积分（不足）等状态显示；为防止突发情况，设备必须含带数字键盘输入区，管理员可通过输入开电密码将电源开启；设备必须含延时申请按键，若用户预约即将超时，可通过按键即时进行延时申请； 6）设备支持脱机控制，实现脱机后的定时与脱机计划开关控制仪器设备电源，用户预约使用时间段信息自动下载至电源控制器中；支持授权用户使用仪器的模式，授权后，用户可在授权时间段内，直接刷卡开电使用仪器； 7）设备具有离线数据处理的应急功能：网络故障时，自动切换进入应急模式，当网络恢复时，自动恢复到正常模式。无需人工干预。模式切换时，不影响当前仪器的状态。应急模式下，断网前经授权的用户仍可刷卡开机； 8）设备具有电流实时电源负载检测模块支持10mA大小电流的检测；保证只有正常关闭设备电源才能刷卡离开，可计算设备的实际开机使用时间；若仪器设备电源未正常关闭，则智能数据采集终端报警并提示正常关闭仪器设备电源； 9）设备可实时获取设备电源开关及负载状态，计算设备的实际开机使用时间；具备支持10mA大小电流电流检测功能，防止突然断电情况下损坏仪器设备；可以自动记录何时何人何地使用何种设备信息，汇总仪器设备利用率；电源开关控制模块采用欧姆龙20A继电器，保证设备长时间稳定开关工作； 10）设备可避免由于容式电源等原因造成的微弱小电流，为保障仪器设备数据统计的真实性，可设定一定的阀值范围，当低于阀值范围时默认仪器设备为关闭状态； 11）被授权管理员可通过互联网访问实现跨地域的远程查看电源控制器开关信息，且可进行远程开关电的操控； | 台 | 15 |  |
| 2 | 台式电脑设备 | 戴尔（DELL） OptiPlex 7060MT商用办公台式电脑整机 主体： Intel平台 操作系统 Windows 10 机箱类型：大机箱 认证型号 7060MT 主板：网卡 1000Mbps以太网卡 CPU类型：酷睿TM i5-8500处理器 显示器：23英寸显示器E2318H 显卡：NAVIDIA GTX745-4G独显 内存容量：8GB 插槽数量4个 最大支持容量 32GB 速度 DDR4 2666MHz 硬盘容量：128G SSD固态硬盘； 输入设备：鼠标：有线鼠标 键盘：有线键盘 视频接口：DVI\DP接口 USB 6 RJ45 1个 COM 1 PS/2 2 规格 电源：260W 电源功率 260W 光驱类型：DVD刻录 音箱：音箱内置 | 1 | 台 |  |
| 3 | 施工部署及物料费 | 本次项目采购的相关硬件设备需提供施工部署,施工部署期间涉及到电线、网线等相关的物料及设备费用需提供一次性报价，采购人不负责后续增补费用。 | 1 | 项 |  |

注：智能电源控制终端设备需采用智能物联实时通信接口：基于TCP/IP协议开发，通过加密算法保证数据传输的安全性。支持数据校验和重发机制。通信接口实现数据传输的安全、快捷，准确。

台式电脑设备配备实现通过“湖州师范学院大型仪器设备共享平台”结合智能物联网终端设备（如：智能电源控制终端）自动管理中心的大型仪器设备，实时了解大型仪器设备当前的运行情况，实时掌握所有设备的使用情况。

本期项目采购需包含施工部署及物料费等，与“湖州师范学院大型仪器设备共享平台”的无缝集成对接部署实施，保障整体项目的正常运行与智能化管控。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单 (含货物费、运输费、装卸费、安装费、保险费、辅材费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单格式附后（见附件）。

2.营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；

3.银行开户许可证副本复印件；

4.设备清单的技术响应表；

5.投标人售后服务承诺书；

6.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件。

三、投标文件递交、开标时间：2019年1月18日上午 10:00

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据二次报价，符合招标要求的最低报价单位确定为拟中标单位。

五、履约保证金：

中标人于合同签订前向采购人交纳合同总价的10%作为履约保证金，项目验收合格后，履约保证金自动转质保金，质保金自验收合格之日起一年后返还（不计息）。

采购人银行账户信息如下：

单位名称：湖州师范学院

开户行：建行吴兴支行

账号：33001649335050002860

统一社会信用代码：123305004711725032

地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款方式

本项目验收合格后，中标人开具全额发票，采购方根据合同支付100%合同款。

七、供货时间和质量保修期：

1.供货期限为： 2019年3月10日前。

2.所投标的智能电源控制终端产品提供3年及以上的免费质保服务及质量保证。

3.质保期内成交供应商提供免费上门维护，如因产品性能故障连续维护两次仍不能正常使用的，成交供应商在一个月内无偿更换相同型号及同等功能的全新产品并重新计算质保期；

4.服务响应时间：设备硬件故障保修响应时间不超过2小时，故障解决时间不超过72小时。重大故障或长时间不能远程解决的，需到提供到场服务，解决问题。

5.硬件设备提供免费上门安装调试，现场操作培训。

湖州师范学院采购管理中心

2019年1月8日

附件：投标报价清单

投标报价清单

项目名称：湖州师范学院实验室建设与管理处大仪设备智能电源控制终端采购项目

项目编号：XZ2018-171

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电源控制终端 |  |  |  |  |  |
| 2 | 台式电脑设备 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工部署及物料费 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 大写人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |

注：本项目总价已包含：货物费、运输费、装卸费、安装费、保险费、辅材费、税费等全部费用。

授权代表签字

投标人（盖章）