湖州师范学院生科院实时微生物培养监测仪、取土仪、移液器等设备采购项目采购文件

一、采购项目名称等：

1.采购项目名称：湖州师范学院生科院实时微生物培养监测仪、取土仪、移液器等设备采购项目

2.采购项目编号：XZ2021-033

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内竞争性谈判

5.采购预算：人民币壹拾肆万柒仟贰佰零捌元（￥147208元）

6.谈判项目概况（内容、数量、服务要求等）：

| 名称 | 规格型号或技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取土器 | 定制，技术参数详见附页 | 个 | 80 |
| 恒温培养振荡器 | 技术参数详见附页 | 台 | 1 |
| 生物安全柜 | 技术参数详见附页 | 台 | 1 |
| 微波炉 | 技术参数详见附页 | 台 | 1 |
| 漩涡混合器 | 技术参数详见附页 | 台 | 2 |
| 电磁炉 | 技术参数详见附页 | 台 | 1 |
| 电泳槽 | 技术参数详见附页 | 个 | 3 |
| 电泳仪电源 | 技术参数详见附页 | 台 | 1 |
| 移液器1 | 0.1-2.5 ul、3支， 0.5-10 ul、3支， 2-20 ul、1支， 10-100 ul、3支， 20-200 ul、2支， 100-1000 ul、4支，技术参数详见附页 | 支 | 16 |
| 移液器2 | 100-1000 ul、1支，1000-10000 ul、1支，技术参数详见附页 | 支 | 2 |
| 移液器3 | 0.5-5ml，技术参数详见附页 | 支 | 1 |
| 紫外线杀菌消毒灯 | 功率30W，技术参数详见附页 | 个 | 3 |
| 电热恒温水槽 | 技术参数详见附页 | 台 | 1 |
| 医用离心机(手掌式) | 技术参数详见附页 | 台 | 2 |
| 迷你离心机 | 技术参数详见附页 | 台 | 1 |
| 紫外可见分光光度计 | 技术参数详见附页 | 台 | 1 |
| 电热恒温水浴锅 | 技术参数详见附页 | 台 | 1 |
| 单人净化工作台 | 技术参数详见附页 | 台 | 2 |
| 电热鼓风干燥箱 | 技术参数详见附页 | 台 | 1 |
| 电热恒温培养箱 | 技术参数详见附页 | 台 | 1 |
| 电子天平 | 技术参数详见附页 | 台 | 1 |
| 冰箱 | 技术参数详见附页 | 台 | 1 |
| 冰箱 | 技术参数详见附页 | 台 | 1 |
| 磁力架 | 8孔（定制），技术参数详见附页 | 个 | 2 |
| 冰箱 | 技术参数详见附页 | 台 | 1 |
| 微波炉 | 技术参数详见附页 | 台 | 1 |
| 实验凳子 | 可升降，技术参数详见附页 | 只 | 10 |
| 不锈钢推车 | 定制，技术参数详见附页 | 只 | 1 |
| 瓶口分液器 | 50 mL，技术参数详见附页 | 个 | 1 |
| 数字温湿度计 | 技术参数详见附页 | 个 | 36 |
| 生物显微镜 | 技术参数详见附页 | 台 | 1 |
| 实时微生物培养监测仪 | 技术参数详见附页 | 个 | 2 |
| 高速离心机 | 技术参数详见附页 | 台 | 1 |

注：

- 货物质量标准：必须符合国家或行业质量标准。如货物质量不符合要求需更换，供应商应及时更换。

- 技术参数中标“★”的为实质性参数，不满足做无效标处理。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、安装费、措施费、服务费、施工费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单见附件。

2.营业执照副本复印件

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人或负责人投标，另提供法定代表人或负责人授权委托书原件、法定代表人或负责人身份证复印件；

5.技术参数响应表

6.投标货物技术性能说明；

7.货物质量及服务承诺书；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

10.其他相关材料。

三、投标文件递交及开标时间、地点

1.开标时间：2021年6月8日下午14：00；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：电话：0572-2322188；13567238631。

四、中标办法

本项目根据二次报价、参数匹配度、售后服务承诺等确定拟中标单位。

五、履约保证金，

履约保证金（质保金）收取及退还方式：本项目的履约保证金为人民币壹万元（￥10000元）；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；供应商应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目验收合格后，履约保证金（质保金）无息退还。履约保证金（质保金）不计息。

甲方银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、合同授予

谈判结束后，采购人在湖州师范学院采购中心网站公示结果3个工作日，如没有异议，采购人将在5个工作日内与中标人签订合同。

合同签订后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、交货期限及结算方式

交货期限：产品合同签订后一个月内。根据采购人要求送至指定地点。

质保期：验收合格后1年。

结算方式：项目全部完成经采购人验收合格后，支付合同结算款的100%，供应商须一次性开具合同结算款全额发票。

八、售后服务及其他事项

1.故障响应：对于操作故障,应在接到故障通知四小时内给予解答；对于仪器设备故障，保证在接到故障通知后48小时内派技术人员到达现场。
2.保证零备件/消耗品的常年供应。仪器售出后的7年内，仪器上的所有零配件都保证供应，并可以方便的以人民币结算，数量不限。
3、软件终身免费升级。

4.中标人应根据采购人要求,派专业技术人员前往采购人单位免费为采购人指导安装并培训操作人员,直至采购人操作人员能熟练掌握所购仪器的使用操作。

5.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。

6.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

湖州师范学院生科学院。联系人：吴老师；联系电话：18305824369。

附件：《湖州师范学院生科院实时微生物培养监测仪、取土仪、移液器等设备采购项目投标报价单》。

湖州师范学院采购中心

2021年5月31日

附件1：

湖州师范学院生科院实时微生物培养监测仪、取土仪、移液器等设备采购项目投标报价单

| 序号 | 名称 | 品牌/型号/规格/产地 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取土器 |  | 80 | 个 |  |  |
| 2 | 恒温培养振荡器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 生物安全柜 |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 微波炉 |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 漩涡混合器 |  | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 电磁炉 |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 电泳槽 |  | 3 | 个 |  |  |
| 8 | 电泳仪电源 |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 移液器1 |  | 16 | 支 |  |  |
| 10 | 移液器2 |  | 2 | 支 |  |  |
| 11 | 移液器3 |  | 1 | 支 |  |  |
| 12 | 紫外线杀菌消毒灯 |  | 3 | 个 |  |  |
| 13 | 电热恒温水槽 |  | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 医用离心机(手掌式) |  | 2 | 台 |  |  |
| 15 | 迷你离心机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 紫外可见分光光度计 |  | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 电热恒温水浴锅 |  | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 单人净化工作台 |  | 2 | 台 |  |  |
| 19 | 电热鼓风干燥箱 |  | 1 | 台 |  |  |
| 20 | 电热恒温培养箱 |  | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 电子天平 |  | 1 | 台 |  |  |
| 22 | 冰箱 |  | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 冰箱 |  | 1 | 台 |  |  |
| 24 | 磁力架 |  | 2 | 个 |  |  |
| 25 | 冰箱 |  | 1 | 台 |  |  |
| 26 | 微波炉 |  | 1 | 台 |  |  |
| 27 | 实验凳子 |  | 10 | 只 |  |  |
| 28 | 不锈钢推车 |  | 1 | 只 |  |  |
| 29 | 瓶口分液器 |  | 1 | 个 |  |  |
| 30 | 数字温湿度计 |  | 36 | 个 |  |  |
| 31 | 生物显微镜 |  | 1 | 台 |  |  |
| 32 | 实时微生物培养监测仪 |  | 2 | 个 |  |  |
| 33 | 高速离心机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 合计： 元（大写） |  |  |  |  | ￥： 元（小写） |  |

注：投标报价包含货物费、运输费、措施费、税费等全部费用。本项目单价不得高于限价，超过为无效报价。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：

附件2：

技术参数及服务要求

技术参数

一、取土器

1. 产品用途:专业应用于科研、实验等土壤采样过程

2. 材质：全身304不锈钢

3. 壁厚：3 mm

4. 总长：54 cm

5. 钻长：20 cm

★6. 钻头直径：50 mm

- 转头内外精抛光处理，取土更省力，清洗更方便

- 人性化设计，带胶套、可拆卸（携带方便）

二、恒温培养振荡器

1. 结构：立式双层，占地小、载瓶量大

2. 显示：LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数，智能化声光报警环境扫描微处理控制器
3. 容积（L）≥170

4. 控制方式：P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片）

5. 显示方式：LCD(液晶显示屏)

6. 对流方式：强制对流式

7. 振荡方式：回旋振荡式

8. 驱动方式：多维驱动式

9. 开门方式：单开门

10. 环境温度要求（℃）：5~25

★11. 温度控制范围（℃）：4～60℃

★12. 温度分辨精度（℃）：±0.1

★13. 温度波动度（℃）：≤±0.1（37℃时）

14. 温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时）

15. 制冷设定方式：手动

16. 回旋频率范围（r/min）：30～300

17. 回旋频率精度（r/min）：±1

18. 摇板振荡幅度（mm）Φ26

19. 定时范围（h）：0～500

20. 摇板尺寸（mm）：496*350

21. 摇板数量（块）：2

三、生物安全柜

★1. 空气洁净度：ULPA: ISO 4级

2. 过滤器级别/过滤效率：ULPA: ≥99.9995%, @0.12μm

3. 下降风速(m/s)：0.35

4. 流入风速(m/s)：0.55

5. 噪声(dB(A))≤65

★6. 交叉感染防护：A. 撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次；B.  狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次

7. 人员防护：菌落总数≤5CFU./次

8. 受试产品防护：菌落总数≤2CFU./次

9. 额定功率(含备用插座)(kw)：1.65

10. 工作区尺寸(W*D*H)(mm)：1004*630*630

11. 外形尺寸(W*D*H)(mm)：1200*795*2050

12. 照明灯规格(W)和数量：24.5*①

13. 紫外灯规格(W)和数量：25*①

14. 照度(Lx)：≥900

15. 排风方向：顶出

16. 采用美国HV公司的高效率、低压降、高强度和低硼含量的空气滤芯

17. 彩色高清LCD人机对话界面，实时显示监控风机、过滤器等运行状态并提供报警功能，过滤器寿命显示等

四、微波炉

1. 产品容量:23 L

2. 操控方式: 机械式

3. 内胆材质: 抗菌内胆

4. 底盘类型: 平板式

5. 内胆材质: 抗菌内胆

6. 产品功率：700 KW

五、漩涡混合器

1. 电源：220V/50HZ
2. 功率：40 W
3. 转速：3000转/分
4. 工作方式：点动、连续
5. 工作台直径：55 mm橡胶

6. 无刷直流电机启动，尼龙1010轴芯，铜制偏心套。

六、电磁炉

1. 面板材质：黑色微晶面板
2. 控制方式：触摸式
3. 功率调节：120-2100W

4. 温度性能：60-240℃

七、水平电泳槽

1. 用于DNA的检测和分离，并且用于测试分子量

2. 采用进口高透明度PC材料，一次注塑成型；

3. 双色上盖可供选择，开盖时自动切断电泳电场，确保操作安全；

4. 凝胶面积（W×L）：120×120、120×60、60×120、 60×60（mm）

5. 样品通量：（1.5mm厚）1、2、3齿；（1.0mm厚）6、8、11、13、18、25齿

6. 缓冲液容积：～550（ml）

7. 外形尺寸（L×W×H）： 300×160×75（mm）

八、电泳仪电源

★1. 输出类型：PowerPac Basic恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）

2. 输出范围：5～300V、1～1500mA、1～450W

3. 分辨率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W）

4. 定时范围：1分钟～99小时 59分钟

5. 显示：带背光的LCD液晶屏（128×64 像素）

6. 输出插孔：4（组）

九、移液器1

★1.德国Eppendorf公司生产、型号为Research plus

2.采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌

4.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察

5.人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损

6.伸缩式弹性吸嘴设计，吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性

7.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛

8.所选体积以 4 位大号数字清晰显示 
★9. 配置清单：0.1-2.5 ul 3支； 0.5-10 ul 3支；2-20 ul 1支；10-100 ul 3支；20-200 ul 2支；100-1000 ul 4支

十、移液器2

1. 坚固耐用，耐高温抗腐蚀，可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌

2. 人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损

3. 伸缩式弹性吸嘴设计，吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性

4. 密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛

5. 所选体积以 4 位大号数字清晰显示 
★6. 配置清单：100-1000 ul 1支；1-10ml 1支

十一、移液器3

1. 可调移液器集中运用了操作与人体工程学的设计以及先进的创新性材料

★2. 坚固的结构，单手操作，整支灭菌

- 简易校准Easy Calibration技术确保长时间的可靠性

- 4. 空气活塞式移液器：在整个量程范围内提供了最大的选择灵活性

5. 量程范围：0.5-5ml

十二、紫外线杀菌消毒灯

1. 用于实验小环境简易灭菌

2. 功率30 W

十三、电热恒温水槽

1. 控温范围:RT+5～99℃

★2. 恒温波动度:±0.1℃

3. 分辨率:0.1℃

4. 容积:2.1 L*3

5. 内胆尺寸:150×125×110

6. 输入功率:750W

十四、医用离心机(手掌式)

★1. 最高转速[rpm]:7000

2. 最大相对离心力[xg]:2680

3. 转子:8 x 0.2/0.5/1.5/2.0ml 离心;16 x 0.2ml PCR管；2 x 0.2ml PCR8排管

4. 运行时间:连续

5. 电机:直流电机

6. 电源:AC100-240V/50Hz/60Hz

十五、迷你离心机

★1. 最高转速:6000r/min

2. 最大相对离心力:2000xg

3. 样品处理量:0.2mlx2x8 ;1.5ml/0.5ml/0.2mlx6

4. 整机噪音:<48dB(A)

5. 外形尺寸(LxWxH):189mmx161mmx122mm

6. 外包装尺寸(LxWxH):330mmx250mmx210mm

十六、紫外可见分光光度计

★1. 仪器具有光度、定量、标准曲线等功能，扫描型仪器可扩展回归方程、动力学、多波长、DNA/蛋白质等功能。

2. 波长驱动：自动
3. 波长范围：190~1100nm
4. 波长准确度：±0.5nm
5. 波长重复性：0.2nm
6. 光谱带宽：2nm
7. 透射比准确度：≤0.3%T
8. 透射比重复性：0.1%T
9. 透射比范围：0~200%T
10. 吸光度范围：-0.4~4A
11. 浓度显示范围：0~99999
12. 杂散光：≤0.03%T
13. 稳定性：±0.001A/h
14. 基线平直度：±0.002A
具备:扫描功能;回归方程;动力学;多波长;DNA/蛋白质;软件

15. 1200L/mm紫外光栅，C-T单色器结构

16. 样品室可扩展至10cm样品架。
17. 自动设置波长，自动调0%T/100%T，T/A转换。
18. 具有自动修正波长误差、光源自动切换等功能。

十七、电热恒温水浴锅

1. 孔数:双列六孔

2. 控温范围:室温-100℃

★3. 控温精度:±0.1℃

4. 控温显示:PID

5. 加热功率:1000W

6. 内胆尺寸（mm）:450x290x120

7. 外形尺寸（mm）:580x320x180

十八、单人净化工作台

★1. 洁净等级:100级@≥0.5μm(美联邦209E）

2. 菌落数:≤0.5个/皿．时（Φ90㎜培养平皿）

3. 平均风速:0.25m～0.45/m/s(快、慢双速）

4. 噪音:≤62dB(A)

5. 振动半峰值:≤0.5μm(x.y.z方向）

6. 照度:≥300LX

7. 最大功耗:130W

8. 高效过滤器规格及数量:695×455×50×①

9. 荧光灯/紫外灯规格及数量:20W×①/20W×①

10. 工作尺寸：700×500×500㎜

十九、电热鼓风干燥箱

1. 控温范围：RT+10～200℃

★2. 恒温波动度	±1.0℃

3. 温度分辨率：0.1℃

4. 温度均匀度：±3%（测试点为100℃）

5. 工作环境温度：+5～40℃

6. 输入功率：2050W

7. 容积136L

8. 内胆尺寸（mm）W×D×H：550×450×550

9. 外形尺寸（mm）W×D×H：840×580×730

10. 载物托架（标配）：2块

11. 定时范围：0～9999min

二十、电热恒温培养箱

- 控温范围：RT+5～65℃

★2. 温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.5℃

- 3.温度均匀度：±1.5℃(37℃时)

4. 工作环境温度：+5~35℃

5. 输入功率：600W

6. 容积：160L

7. 内胆尺寸(mm)W×D×H：500×500×650

8. 外形尺寸(mm)W×D×H：790×630×810

9. 载物托架：2块

二十一、电子天平

★1. 称量范围（g）：500

★2. 可读性 (g)：0.001

- 3.重复性 (≤g)：±0.001

- 4.线性 (≤g)：±0.002

- 5.秤盘尺寸（mm）:Ф90

- 6.外形尺寸（mm）:365×223×338

- 7.外箱尺寸 (mm):500×310×450

二十二、冰箱1

★1.产品类别:对开门

★2.总容积:598L

3.冷藏室容积:378L

4.冷冻室容积:210L

5. 变温室容积:10L

6. 压缩机:变频

7. 温控方式:电脑温控

8. 制冷方式:风冷

9. 制冷能力:16kg/24h

10. 显示屏:LED显示

二十三、冰箱2

★1.产品类别:三开门

★2.总容积:228L

3.冷藏室容积:119L

4.冷冻室容积:71L

5.变温室容积:38L

6.压缩机:变频

7.温控方式:电脑温控

8.制冷方式:风冷

9.制冷能力:10kg/24h

10.显示屏:触摸式LED显示

二十四、磁力架

- 用于核酸吸附

- 双列8孔

二十五、冰箱

- 箱门结构：三门

- 总容积(L)：216

- 冷藏室容积(L)：115

- 冷冻室容积(L)：58

- 能效等级：3级

- 面板材质：VCM

- 产品尺寸(宽*高*深)mm：560*1739*580

二十六、微波炉

- 产品容量：21 L

- 操控：机械式

- 底盘类型：转盘式

二十七、实验凳子

- 四孔防静电可升降

- 可调高度范围：430-570（mm）

- 材质：聚氨酯发泡

- 配置：电镀圈脚

二十八、不锈钢推车

- 材质：不锈钢

- 规格：34cm*40cm, 3层

二十九、瓶口分液器

- 具有极强的化学耐受性
2. 可高温消毒灭菌
3. 容量范围5.0-50.0

4. 最小分度：1ml
5. 方便的设计，保证了对分液器进行简单和经济的清洁和保养
6. 采用PTFE、FEP、BSG、 PP等材料制成
7. 最大耐压500mbar，最大耐粘性500mm2/s，最大耐液体温度为40℃，最大耐液体密度2.2g/cm3

三十、数字温湿度计

- 温度范围：-20℃～+60℃（℃）

- 湿度范围：20%～99%

- 测量精度：±5%

- 测量误差：±1（℃）

三十一、生物显微镜

- 目镜：WF10X；H16X

- 物镜：4X；10X；40X；100X（选配）

- 调焦：粗微调同轴调焦，调焦范围30mm，微调格值0.002mm

- 光源：LED冷光源

- 载物台：单层移动平台，110X120带移动尺

- 聚光镜：阿贝聚光镜带可变光栏和滤色片

- 观察镜筒：铰链式双目30度倾斜，可360度旋转

- 采用模块化设计，光学系统优异，光学零件全部镀膜，成像清晰

三十二、实时微生物培养监测仪

- 品牌型号：Lifeonics SMOD

- 实时监测微生物、细胞生长过程，避免反复开瓶取样检测带来的污染

- 自动检测OD600和培养温度

- 可根据需要设置个性化监测程序

- 通过蓝牙与PC端连接

- 适用于普通规格的培养摇瓶

- 可充电，反复使用35次以上

8. 配置清单：SMOD检测器1个，充电底座1个，蓝牙适配器1个，检测软件1套。

三十三、高速离心机

1. 品牌型号：Sigma 1-14

- 2. 转速要求≥14000 rpm

3. 最大容量(ml)≥24×2.0ml

4. 最大离心力(g)≥16000 × g

5. 时间控制范围：0～99 分钟/连续运转/短时加速

6. 免维护无碳刷变频电机

7. 最高转速下，可平稳运转

8. 短时加速,按秒显示，离心力，速度，时间显示

9. 双重盖锁定装置，不平衡保护

10. 符合国际安全标准IEC1010及ISO9001质量认证，具有并提供医疗器械注册证。

11. 能够选配2×8联0.2ml PCR转子。

12. 配置清单：主机 1台，角转子24 x1.5/2.0 ml  1个