湖州师范学院生命科学学院种业与食品安全实验室设备项目

竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院生命科学学院种业与食品安全实验室设备项目

2.采购预算：人民币捌万壹仟肆佰陆拾元整（￥8.146万）

3.采购编号：XZ2018-172

4.采购方式：校内竞争性谈判

5.采购设备清单（包括项目名称、技术要求等）如下：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动智能农药残留检测仪 | 详见附件1 | 台 | 1 |  |
| 2 | 气动加样臂压力传感适配器 | 移液范围：0.1-1000uL | 个 | 4 |  |
| 3 | 全钢实验台 | L1400mm*W800mm*H500mm | 张 | 1 |  |
| 4 | DITI LIHA 50ul CONDU.FIL | 96个/盒，20盒/箱 | 箱 | 2 |  |

备注：技术参数中的“★”条款为实质性参数，不得存在负偏离，如投标人无法满足，将作无效标处理。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单 (含货物费、运输费、装卸费、安装费、保险费、辅材费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单格式附后（见附件2）。

2.营业执照副本复印件、税务登记证复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”的营业执照副本复印件）；

3.银行开户许可证副本复印件；

4.设备清单的技术响应表；

5.投标人售后服务承诺书；

6.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件。

三、投标文件递交、开标时间：2018年11月27日上午 9:00

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据二次报价，符合招标要求的最低报价单位确定为拟中标单位。

五、履约保证金：

中标人于合同签订前向采购人交纳合同总价的10%作为履约保证金，项目验收合格后，履约保证金自动转质保金，质保金一年后退回（不计息）。

银行账户信息如下：

单位名称：湖州师范学院；

开户行：建行吴兴支行；

账号：33001649335050002860

统一社会信用代码：123305004711725032

地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款方式

本项目验收合格后，中标人开具全额发票，采购方根据合同支付100%合同款。

七、供货时间和质量保修期：

1、供货期限为： 2018年12月15日。

2、售后服务自验收合格之日起至少3年。

3、具有专业技术支持，对实验人员进行仪器培训以及后续实验的指导。

4、仪器出现故障，供方需24小时内做出明确答复，3天内提出解决方案，1个星期内排除故障。

湖州师范学院采购管理中心

2018年11月19日

附件1：全自动智能农药残留检测仪技术参数

1.运行环境

1.1环境温度：5℃～40℃

1.2相对湿度：≤85%

1.3适用电源：电压220V（±10%），50Hz(±2%)

2. 功能要求

2.1可用于水果、蔬菜等农产品中有机磷和氨基甲酸脂类农药残留的快速检测。

2.2采用6.5寸或以上彩色液晶触摸屏全中文显示，界面直观，操作便捷。

2.3带有常规蔬菜和水果样品名，直接点击选择, 样品名数据库可通彩色触摸屏幕直接编辑修改和软件批量导入功能，操作方便。

2.4带有嵌入式微型打印机，无需外接电脑，直接打印每个检测通道的测试报告，报告详细直观，内容包含通道号、抑制率、结果、中文样品名、检测单位、检验员、检测日期。检验员和检测单位可直接在仪器上中文编辑。

2.5自动识别通道内是否有检测样功能，有样品通道自动检测，无样品通道不检测不打印。

2.6仪器采用光路自动校正系统，实现开机自校。

2.7仪器带有温湿度采集模块，实时显示检测温度。

2.8*仪器采用固定式加样针，加样针≥3根。

2.9仪器自带旋转式混匀功能，无须通道加样针进行样品混匀而导致的交叉污染。

2.10灵活的反应时间设定和判定标准设定，便于实际应用。

2.11仪器具有自动保存检测结果，并能随时查询保存的记录，和数据发送。

2.12配套试剂采用酶抑制率方法，符合国家标准和农业部标准的要求，并提供试剂的省级权威部门出具的检测报告及在质量技术监督局备案的企业生产标准。

3、技术指标

3.1*具备至少12个以上检测通道，仪器自动识别定位检测通道，检测通道均可同时或分别使用；

3.2检测通道具备自动清洗系统，用水量少；

3.3试剂一次性添加可满足200次连续测试；

3.4*标准化农药残留试剂采用全自动添加，无需人工干预；

3.5试剂针：应采用固定安装，无需往复移动，可靠性好；

3.6试剂针不需接触样本液，无需清洗，无交叉污染隐患；

3.7仪器应具有试剂自动混匀功能，自动恒温控制系统，使反应充分、完全；

3.8具备试剂添加反馈传感器，保证试剂添加体积精度；

3.9仪器应保证反应池恒温37℃1℃，保证检测结果的准确性；

3.10检测波长：410nm1nm；

3.11检测光源：LED冷光源，全寿命无需更换光源；

3.12*检测方法：酶抑制率法（国标）；

3.13仪器应采用≥6.5英寸电容触控屏，Android智能系统实操作系统，简单、易用；

3.14信息化功能，具备Wi-Fi通讯功能；

3.15集成热敏打印机，即时输出检验报告单；

3.16检测速度：≥55T/H；

3.17重复性：CV≤2%

3.18吸光度测试范围：0～3A；

3.19吸光度测试准确度：±1%（0～2A）；

3.20吸光度测试重复性：±0.005A（0～2A）；

3.21吸光度测试稳定性：≤0.005A；

3.22电源：100-240VAC，50/60Hz，40W；

3.23重量：≤7Kg；

3.24尺寸：≤400mm×250mm×200mm。

附件2：投标报价清单

投标报价清单

项目名称：湖州师范学院生命科学学院种业与食品安全实验室设备项目

项目编号：XZ2018-172

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 大写人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |

注：本项目总价已包含：货物费、运输费、装卸费、安装费、保险费、辅材费、税费等全部费用。

授权代表签字

投标人（盖章）