湖州师范学院生命科学学院国际标准安全实验室建设项目

竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院生命科学学院国际标准安全实验室建设项目（预算9.285万）

2、采购编号：XZ2016-157

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台 | 结构：钢木结构； 1.台面：采用12.7mm厚黑色实芯理化板，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强、台面无毒害、阻燃、不导电。台面边沿加厚至25mm双向弧形倒角。 ★提供国家认可的检测机构的检测报告。 2.主架：采用60*40*2mmC型优质方钢焊接而成，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长。每组独立实验台安装断路安全保护器，以便每个实验台能独立控制电源。 3.门板：采用E1级优质环保型三聚氰胺板；所有断面经2mm优质PVC封边防水理，四边倒角圆滑处理，每个门板都配置防撞垫片。 4.柜身：采用E1级双面灰色优质环保型三聚氰胺板；所有断面经优质PVC封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接，三合一孔必须嵌入行业专用塑料扣件来增加结构稳固，柜体设计遵行承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。 5.抽屉：抽屉面板材质同门板，底板一般采用E1级优质中纤板，其他材质同柜身。 6.活动背板：一般采用E1级5mm厚双面灰色优质中纤板，结构设计成活动可拆卸式，便于平时维修和处理实验台内部电源走线等问题。 7.拉手：高端防腐PVC一字型拉手，模具成型，表面经化学处理，颜色多样，外形美观，设计人性化。 8.高低调整脚：钢制调整脚,底部配黑色尼龙注塑件，可自由调整高低，调整 范围30-50mm，具有耐腐蚀性高、抗老化性能好、寿命长等优点，特别是防震效果佳，更可消除低至14HZ频率干扰，且防腐伸缩套可多层保护地脚，使其免受外部气体腐蚀。 9.试剂架：立柱规格100*40，颜色为暖白色，采用1.5mm优质冷轧钢板折弯、冲孔、焊接而成，表面去脂磷化经静电粉末静电喷涂防腐处理。立柱上每间隔10mm设计层板支撑翼插孔；层板采用10mm钢化单面磨砂玻璃，四周车边处理。 10.PP水槽、三口化验龙头：采用台雄品牌实验室专用。 10.五金配件说明： A. 滑轨：采用悬挂式滚珠三节导轨，模具一体成型，表面经静电粉末喷涂处理，可承受46公斤的压力。使用中伸缩自如，可任意停留所有空间。 B. 铰链：采用金属铰链，表面光洁度好，开启角度小于15º自动闭合使用寿命高达10万次。 C. 电源插座：采用220V、10A国际制式多功能插座，能适用各种仪器插头。 D．铰链滑轨耐腐蚀、电源插座防溅。 | 台 | 1 | 5250*750*850 |
| 2 | 净气型万向罩 | 技术指标 1.空气处理量：≥230 m3/h； 2.平均面风速：0.5±0.1m/s； 3.音量：< 45 dbA (符合 GB 3096-2008 声环境质量标准)； 4.外部电压：AC 100~240V/50~60Hz(宽电压输入)； 内部电压：DC 24V； 5.功率：27~45W； 6.电流：1.12~1.71A； 7.集气罩材质：抗酸碱、内腐蚀 PP； 8.过滤框材质：加强镀锌钢板，涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层； 9.柜体材质：加强镀锌钢板，涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层； 10.过滤器(小型)：1~2 层； 11.外部尺寸（长×宽×高 mm）：500×460×645mm； ★12.微电脑控制面板：四行大屏幕显示，支持中文及多国语言，界面显示更利于客户操作； ★13.过热报警系统：当温度过高时，系统自动停止运行，以保证控制系统和风机不被意外损坏； ★14.过滤器监控系统：实时时钟准确监控过滤器寿命，当过滤器接近饱和时，提醒用户更换新过滤器； ★15.风机失灵报警器：实时监控风机运行状态，当风机失灵时，发出声光警报； ★16.过滤器饱和报警器：采用进口传感器，精确检测过滤器饱和状态，当过滤器达到饱和时，发出声光警报，要求用户更换新的过滤器，以保障操作人员的健康与安全。 | 台 | 2 | SEH504L |
| 3 | 净气型通风柜 | 1.空气处理量：≥230m3/h； 2.平均面风速：0.5±0.1m/s； 3.操作孔类型：椭圆型； 4.音量：< 50 dbA (符合GB 3096-2008 声环境质量标准)； 5.外部电压：AC 100~240V/50~60Hz(宽电压输入)； 内部电压：DC 24V； 6.功率：27~45W； 7.电流：1.12~1.71A； 8.透明板材质：进口高透明度、抗酸碱有机玻璃； 9.过滤框材质：加强镀锌钢板，涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层； 10.柜体材质：加强镀锌钢板，涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层； 11.过滤器(大型)：1~2层； 12.外部尺寸（长×宽×高mm）：1000×750×1365mm 内部尺寸（长×宽×高mm）：984×710×1100mm； ★13.微电脑控制面板：四行大屏幕显示，支持中文及多国语言，界面显示更利于客户操作； ★14.过热报警系统：当温度过高时，系统自动停止运行，以保证控制系统和风机不被意外损坏； ★15.过滤器监控系统：实时时钟准确监控过滤器寿命，当过滤器接近饱和时，提醒用户更换新过滤器； ★16.风机失灵报警器：实时监控风机运行状态，当风机失灵时，发出声光警报； ★17.过滤器饱和报警器：采用进口传感器，精确检测过滤器饱和状态，当过滤器达到饱和时，发出声光警报，要求用户更换新的过滤器，以保障操作人员的健康与安全。 | 台 | 1 | SFH100 |
| 4 | 净气型药品柜 | 1.空气处理量：220m3/h； 2.柜内体积：0.64 m3； 3.储存容量：160 瓶（每瓶 500ml）； 4.音量：<48 dbA； 5.电压：AC 220V/50~60Hz； 6.总功率：45W； 7.最大电流：0.29A； 8.层板材质：加强镀锌钢板，涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层 9.过滤框材质：加强镀锌钢板，涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层，可配置 1 层过滤器； 10.柜体材质：加强镀锌钢板，涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层 11.层板承重：30kg 12.盛水容量：≥10 公升 13.毛重：165kg 左右 14.电源线：国标高品质 品字电源线（3m ） 15.外部尺寸（长×宽×高mm）：800×510×2150mm； 16.内部尺寸（长×宽×高mm）：798×460×1750mm； ★17.风机失灵报警器：实时监控风机运行状态，当风机失灵时，发出声光警报； ★18.过滤器饱和报警器：采用进口传感器，精确检测过滤器饱和状态，当过滤器达到饱和时，发出声光警报，要求用户更换新的过滤器，以保障操作人员的健康与安全 | 台 | 1 | SSC805S |
| 5 | 防护工具柜 | 1.结构：全钢结构（玻璃门）； 2.外观尺寸：900*450*1800mm; 3.柜体材质：采用1.0mm厚优质冷轧钢板机加工而成，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理，具 有抗酸碱、防化、防潮、耐高温，等特点； 4.层板：每台柜体配置4块可调节钢制层板（材质和柜体相同），层板支撑采用3mm厚金属件连接件扣式安装，高度可以上下任意调节，称重>30kg； 5.柜门：钢制门框，材质和柜体材质相同，门框设计双层结构，夹层设置消音棉；门框嵌入式安装5mm厚透明防爆钢化玻璃；门板内侧配置微型防撞垫； 6.金属铰链：采用专业金属铰链，表面光洁度好，开启角度小于15°，开合最少达十万次以上，达到国际五金行业标准，耐腐蚀、抗变形； 7.高低调整脚：不锈钢螺杆、尼龙罩盖和橡胶底座组合结构，上下自由调节高度0-20mm，同时有减震功能； 9.拉手、门锁：采用C型不锈钢拉手，表面光洁度好；每台柜体嵌入式安装标准圆锁; | 台 | 1 | 900*450*1800 |
| 6 | 废液收集装置 | 1.结构：全钢结构（玻璃门）；底层放置废液收集桶，第二、三层放置物品。 2.材质：基础材质为1.2mm后冷轧钢板机加工而成 3.废液桶：尺寸L392*W342*H410mm，容积:40L，厚度：4mm,材质：LLDPE， | 台 | 1 | 1500*500*2000 |

★条款为实质性条款，不满足作废标处理。

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)

2、营业执照副本复印件、税务登记证复印件（或“三证合一”营业执照、或“五证合一”的营业执照）。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

5、投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2017年1月16日上午10:30（投标人迟到视为自动弃标）

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2017年3月15日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少3年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2017年1月9日