湖州师范学院生科院微生物及免疫学实验室仪器采购项目竞争性谈判文件

- 采购项目名称及采购清单及要求：

1、采购项目名称：湖州师范学院生科院微生物及免疫学实验室仪器采购项目;

2、采购项目编号:XZ2019-131;

3、采购组织类型：分散采购自行组织;

4、采购方式：校内竞争性谈判;

5、采购预算：人民币柒万玖仟玖佰元整（￥79900元）

6、采购清单：

| 序号 | 名 称 | 规格/型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双人单面超净工作台 | - 苏州金净化JJ-CJ-2FD | - 净化区尺寸：1450*590*520 - 外形尺寸：1570*635*1625 - 柜内气流：垂直单向流 - 操作区洁净度等级：100级 - 平均风速：0.3-0.6m/s（可调） - 噪音：≤62dB（A） - 振动：≤5μm - 照度：≥300Lx - 电源：220V/50Hz - 输入功率：1Kw - 高效过滤器规格及数量：820*484*70*1、600*484*70*1 - 荧光灯/紫外灯规格及数量：T5 28W*1/T8 30W*1 - 双人单面 | 台 | 2 | 垂直送风 双人单面 |
| 2 | 高压锅：立式压力蒸汽灭菌器 | - 上海申安LDZX-50KBS | - 手轮式快开门结构 - 304不锈钢材质，自胀式密封圈 - 自动控制灭菌循环程序 - 数码窗液晶显示工作状态 - 超压自泄0.145-0.165Mpa - 灭菌温度可选设定范围50℃-126℃ - 灭菌时间可调设定范围0-99h - 具有断水保护控制 - 灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机 - 容积：50升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW - 灭菌室尺寸：φ330×495（mm），毛重：75Kg - 包装尺寸：560*590*1220（mm），仪器净尺寸：480*480*1200（mm） - 最高工作压力：0.165Mpa - 具有国家规定的特种设备压力容器证书和医疗器械证书 15、配置 A、压力开关：高低压控各1个 B、温控探头：PT100 1个 C、固态继电器：440V 40A 1个 D、跷板开关： 1个 E、电热管：3500W 1支 F、弹簧式安全阀：0.145-0.165Mpa 1个 G、放汽阀：0.165Mpa 1个 H、压力表：0-0.4Mpa 1个 I、密封圈：硅胶 1个 | 台 | 2 | (全自动，数显) 50升/二个提篮 |
| 3 | 生化培养箱 | 上海森信SHP-150 | - *工作室尺寸：500*400*750mm外型尺寸650*645*1425 容积：150L - 电源电压：AC220V，50HZ - 功率：670W - 控温范围：0℃～60℃ - 温度精确度：±0.1℃at37℃ - 温度波动度：±0.3℃ - 温度均匀度：±0.3℃at37℃ - 镜面不锈钢工作室，优质钢板静电喷塑外壳，双门结构，双层钢化玻璃观察窗，箱内温度和环境温度相差较大时，也能清楚的观察箱内物品，不锈钢抛光搁板，搁板支架可随意调节，使用安全，方便，造型新颖，美观。 - *采用由高低压力保护的压缩机组，智能制冷无霜运行技术，具有自我检测的压缩机起闭控制程序，噪声小,寿命长，温度波动小。 - *全方位立体加热技术，保证工作室温度的均一性，箱内装有独立控制的照明灯，可清晰观察箱内物品。 - 设计合理的风道结构，微风气流循环设计，使工作室内温度均匀；内胆配有220V电源插座，便于用户进行BOD等实验操作。 - *控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关闭、定值（加温速率和恒温时间）工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时。 - *控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。 - 搁板提供：2层 | 台 | 2 | 体积150L |
| 4 | 通风系统 |  | - 具体参数见附件2 | 套 | 1 |  |

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、装卸费、安装费、保险费、辅材费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单格式附后（见附件）。

2.营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或“三证合一”营业执照副本复印件、“五证合一”营业执照副本复印件；

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

4.投标人开户银行、户名、账号；

5.投标产品技术参数响应表；

5.售后服务承诺书；

6.响应采购文件要求的产品质量证明材料及承诺书；

7.其他相关资料。

三、投标文件递交及开标时间

1.开标时间：2019年5月29日10：00

2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室

3.联系人：徐老师

4.电话：0572-2322188

四、中标办法

根据投标报价总价和服务承诺等竞争性谈判条件（含二次报价）确定拟中标人。

五、履约保证金及质保金

中标人签订合同前应按合同价的10%向采购人交纳履约保证金。自验收合格之日起，履约保证金自动转为质保金；如无质量问题，质保金自验收合格之日起1年后无息退还。

采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款方式

付款方式：本项目验收合格后，若无质量问题，中标人开具全额发票，采购人于14个工作日内全额支付货款。

七、交货时间及地点

交货及完工时间：2019年6月30日前，成品供货，逾期没收履约保证金，并有权单方面解除合同。

交货地点：校方指定

八、售后服务

1.所有设备提供3年的质保，质保期从验收合格交付使用之日起算；保质期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

2.在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购单位工作正常运行的要求。

3.质量保修期内，要求供应商7×8小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，3小时内派技术人员到现场维修，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达采购人。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试，为此，供应商应提供相应承诺书。

九、产品质量保证

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

附件：投标报价清单。

湖州师范学院采购管理中心

2019年5月21日

附件1：投标报价清单

投标报价清单

项目名称：湖州师范学院生科院微生物及免疫学实验室仪器采购项目

项目编号：XZ2019-131

| 序号 | 名称 |  | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双人单面超净工作台 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 高压锅：立式压力蒸汽灭菌器 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 生化培养箱 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 通风系统 | 实验室专用排风机 |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 实验室专用排风机 |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 消音箱 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 风机进出口 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 风机防雨罩 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 手动风阀 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  | PVC风管 |  | m | 20 |  |  |
|  |  | 直接 |  | 个 | 5 |  |  |
|  |  | 弯头 |  |  | 6 |  |  |
|  |  | PVC风管 |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 直接 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 弯头 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 风机基础 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 风机减振器 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 电线电缆（含管） |  | m | 30 |  |  |
|  |  | 通风柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 总计 | 大写人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：本项目总价已包含：货物费、运输费、装卸费、安装费、保险费、辅材费、税费等全部费用。

授权代表签字

投标人（盖章）

2019年     月

附件2 通风系统技术参数

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室专用排风机 | 排风量大于3000M3/H | 台 | 1 | 杭州鲜科 定制 | 电机1,5KW 220V，3.6号风机 PP材料厚度 8MM |
| 2 | 实验室专用排风机 | SF-100 | 台 | 1 | 杭州鲜科 | 0.25KW 220V ，2号浊流风机 PP材料厚度5MM |
| 3 | 消音箱 | 500*500*800 | 套 | 1 | 标准 | PP材质 |
| 4 | 风机进出口 |  | 个 | 1 | 标准 | 软PVC |
| 5 | 风机防雨罩 |  | 个 | 1 | 海通/上虞/应达 | 玻璃钢材质 |
| 6 | 手动风阀 | ￠250 | 个 | 1 | TEL、TROX、Lab-Scan | PP材质 |
| 7 | PVC风管 | ￠250 3MM | M | 20 | 上塑 | PVC |
| 8 | 直接 | ￠250 3MM | 个 | 5 | 上塑 | PVC |
| 9 | 弯头 | ￠250 3MM |  | 6 | 上塑 | PVC |
| 10 | PVC风管 | ￠110 3MM |  | 8 | 上塑 | PVC |
| 11 | 直接 | ￠110 3MM |  | 2 | 上塑 | PVC |
| 12 | 弯头 | ￠110 3MM |  | 3 | 上塑 | PVC |
| 13 | 风机基础 | 角钢3# | 项 | 1 |  | 国标 |
| 14 | 风机减振器 |  | 套 | 1 |  | 国标 |
| 15 | 电线电缆（含管） | 4平方电缆 | 米 | 30 | 上海远洋、上海起帆、中策 | 国标 |
| 16 | 通风柜 | 1500*850*2350 | 套 | 1 | Hamilton，MOTT，Kewaunee | 见附件3 |

附件3

### 台式通风柜技术要求

（规格：1524*794*2273）

- 总体要求

- 所有通风柜必须能达到在0.3～0.5m/s的面风速的情况下起到有效地排放有毒气体的作用，此风速范围内，通风柜内有毒气体残留需小于0.1ppm（需提供相关权威机构的检测证书如ASHRAE110）。

- 通风柜必须通过保险商实验室UL1805分类认证。UL1805标准涉及到电气及机械危险，研究材料的可燃性并测量气流特征的有效性。每一通风柜的表面必须附有适当的标签，说明实验室用通风柜在UL1805标准中的分类情况。所有出厂试验必须通过经UL所认证的试验设施进行试验且均为变风量通风柜，能有效配合VAV系统进行工作。

- 具体要求

- 通风柜表面风速应稳定，在任意设计点测到的通风柜表面风速不能小于平均表面风速的20%以上。

- 平衡系统有砝码、滑轮、铰链等装置。平衡系统可以阻止移门倾斜，并且可用一只手操控。

- 不超过2.3KG的力就可以升、降移门。

- 移门铰链滑轮：全钢驱动型链齿轮带自锁系统。后惰轮齿轮为双层密封滚珠轴承型，所有材质镀锌防腐处理。移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀或相近材质构成。

- 自动下降功能：玻璃移门是为了保护操作者脸部和上部区域，在725mm这个安装高度，有个限位器限制玻璃移门，便于安装、拆卸大型设备。当移门高于460mm操作高度时，会自动下降到这一高度，维持设计表面风速和排风风量。自动下降设施通风柜柜体由符合ASTM A366要求的高质量、冷轧钢板组成。

- 需经过寿命周期测试。

- 通风柜有良好的可视范围。

- 移门：通风柜移门可以清楚地看清通风柜内部工作区域。

- 通风柜选用1.2mm实验室专用优质冷轧钢板，骨架采用2mm镀锌钢板，表面经SEFA粉静电喷涂。

- 移门用双层夹膜防爆浮法安全玻璃，厚度不小于5mm。

- 移门把手抗化学腐蚀物质喷涂，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹。

- 通风柜内部密封防止空气泄漏，不会使液体积留。

- 所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉。

- 外部连接装置都需抗化学腐蚀，非金属材料。

- 通风柜结构坚固，由双层框架支持，双层框架厚度不小于114mm。

- 安装通风柜内阀门管道可以通过3种方式：外层可拆除的侧挡板、内部密封的视窗挡板和可拆除的前面板。

- 排气出口：排气出口为矩形，以减少柜体的静风压损失。

- 安全玻璃安装在聚氯乙稀滑槽内。

- 移门的关、闭有橡胶缓冲装置。

- 通风柜内衬材料要求

- 所有通风柜、落地通风柜、通风房的内衬材料必须是完全不燃的白色Polyresin聚脂类树脂内衬。扰流板必须与内衬为同一材料，引导通风柜气体排除柜外。

- 内衬材料表面光滑。

- 内衬材料的抗弯力不少于14，000磅/平方英尺(6.8kg/平方厘米)。

- 内衬材料由抗化学溅出、化学烟熏的物质组成。

- 排气槽和扰流板垂直方向一致。

- 排气槽水平方向离工作台面要有432mm的距离。

- 通风柜上部需要有最小483mm的工作深度。

- 扰流板支架由非金属材料构成。

- 通风柜工作台面

- 通风柜工作台面为一体成型的环氧树脂台面，其中有内凹槽盛溅出溶液，外边缘厚度为32mm。

- 通风柜配件

- 水龙头考克在喷嘴处用颜色标示，并安装在通风柜内部。其控制手轮在通风柜外面，用不同颜色标示把手。

- 通风柜配有进口一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。

- 通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂。

- 远程控制开关是黑色的、尼龙十字型把手，当中是不同颜色标示的尼龙指示钮。

- 通风柜照明：两个荧光灯管，快速启动类型，UL标准。镇流器安装在通风柜外部。

- 照明罩内部白色，高反射的塑料材质。

- 照明装置上面有安全玻璃面板并且和柜体密封。

- 照明装置包括灯管。

- 照明亮度：400Lux。

- 通风柜检测报告

为确保通风柜的安全，投标时须提供以下检测报告（复印件）：

- 通过EN14175的检测报告；

- 通过ANSI/ASHRAE110-1995的检测报告；