湖州师范学院生命科学学院超微量分光光度计项目询价文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院生命科学学院超微量分光光度计项目（预算8.8万）

2、采购编号：cg2014-164

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超微量分光光度计 | 详见附表 | 个 | 1 | NanoDrop 2000 |

二、投标人资质要求（投标单位的投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金、运输费及安装费等全部费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件加盖公章；

3、税务登记证副本复印件加盖公章；

4、投标代表法人委托书及投标代表身份证复印件；

5、售后服务承诺书；

三、投标截止时间和地点

投标截止时间：2014年7月2日16：30前

投标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼四楼422会议室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等确定中标单位。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期

1、交货期限为：合同签订之日起2个月内交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少1年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2014年6月26日

附表：超微量分光光度计技术规格及要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 主要用途：用于对核酸和蛋白等样品的纯度进行定量分析和评价 |
| 二 | 技术要求： |
| 1 | 波长范围：190－840nm，全波长扫描，可测定低波长下的蛋白光吸收，如多肽的205nm光吸收 |
| 2 | 波长精度：±1nm |
| ▲3 | 光谱分辨率：≤1.8nm（FWHM at Hg253.7nm） |
| 4 | 光吸收精度：0.002（1mm光路径） |
| ▲5 | 光吸收准确度：2%（at 0.76 at 257nm） |
| 6 | 光吸收范围：0.02－300（10mm光路径） |
| 7 | 最小样品体积：0.5ul，可直接上样 |
| 8 | 光路径：1mm（自动调整为0.05mm） |
| 9 | 光源：氙闪灯 |
| 10 | 检测时间：＜5秒 |
| 11 | 检测下限：2ng/ul（dsDNA） |
| 12 | 检测上限：15,000ng/ul（dsDNA） |
| 13 | 检测器类型：2048－CCD阵列 |
| 14 | 仪器控制：电脑软件控制 |
| 15 | 软件操作系统：Windows XP(32 bit)Service Pack2; Vista(32 bit);Windows 7(32,64 bit) |
| 三 | 配置要求： |
| 1 | -快速测量，测量时间不到5秒 -界面友好的软件允许科学工作者创建自定义的方法和选项来设计报告并导出数据 -最低仅需0.5µl的样本 -可检测高达15,000ng/µl的dsDNA |
| 2 | 国内采购电脑1台 品牌：Dell；CPU：Intel Core 2 Duo ED6400；内存；4G；硬盘：80G；显示器：彩显，分辨率1024 x 768；光驱：DVD ROM；Windows兼容的鼠标及键盘 |
| 四 | 投标商应有该区域制造商或代理商正式授权 |