湖州师范学院生命科学学院六要素自动气象站系统项目询价文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院生命科学学院六要素自动气象站系统项目（预算6.5万）

2、采购编号：cg2014-403

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六要素自动气象站系统 | 多功能气象传感器, 数据采集器,通讯模块, 中心监控平台（技术参数详见附表） | 套 | 1 | 芬兰维萨拉vaisala公司WXT系列； |

二、投标人资质要求（投标单位的投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金、运输费及安装费等全部费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件加盖公章；

3、税务登记证副本复印件加盖公章；

4、投标代表法人委托书及投标代表身份证复印件；

5、售后服务承诺书；

三、投标截止时间和地点：

投标人应于2014年12月16日16：30前将投标文件密封送交到湖州市学士路1号东校区2号行政楼422室（湖州师范学院东校区内），逾期送达作无效标处理。

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等确定中标单位。

五、付款方式

校方对本项目验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的100%。

六、完工时间和质量保修期

1、交货期限为：合同签订之日起10日内交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少1年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2014年12月10日

附表：六要素自动气象站系统技术参数

总体功能要求：

1、整个监测系统为成熟产品，在国内有用户，系统集成商需要有较强的集成能力，优质的运行维护能力，在业界有良好的信誉和口碑，有关于此系统的业绩（合同复印件盖章）。

2、其中监测系统中的气象传感器和数据采集器为原装进口仪器，须提供生产厂家针对本项目的授权。所提供的设备必须直接来源于原厂家并有原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件。

3、应具备数据采集器及软件控制平台数据存储功能，以确保在仪器故障或系统故障情况下测量数据不丢失，数据采集器内存容量不小于4MB,不得低于15万个测量数据或不得低于12个月的存储量。

4、应配置GPRS或CDMA无线传输功能，确保数据传输的保密性和可靠性。应具有数据和控制指令无线传输功能。

5、软件监控平台应具有空气预警、远程控制、数据采集，数据分析、数据管理、通过监控平台可对整个监测网络进行控制，设置系统的工作模式，监控系统运行情况，数据可以按日、周、月、季、年进行整理，根据时间不一样，可以生成曲线，图表等对数据进行结果分析和趋势分析。

6、应具备系统自动报警功能:数值超设定范围、电池电压太低，系统自动按设定程序报警。

7、应配置开关变压电源保证给仪器设备供电。

8、应配置风杆保证仪器按要求安装并配置仪器的防雷设施。

多功能气象传感器主要技术参数：

1、具备加热功能，不仅能够对风速、风向、降雨进行温度补偿修正，而且能够防止水汽、结冰、雾气等对测量产生的影响，以保证测量数据的准确性。

2、工作环境：-52~60℃，0~100% RH

3、供电：5~30VDC

4、典型功耗：3mA，12VDC；0.1mA（SDI-12待机）

5、数据接口：SDI-12，RS-232，RS-422，RS-485，USB

其中各要素传感器主要参数：

（1）风（风向，风速）：

量程：0~60m/s，0~360º；精度：±0.3m/s（0~35m/s）±5%（36~60m/s），±3º

输出分辨率：1°；0.1m/s；反应时间：0.25s

（2）温度：

量程：-50~60℃；精度：±0.3℃，20℃时；输出分辨率：0.1℃

（3）相对湿度

量程：0~100% RH；精度：±3% RH（0~90% RH），±5% RH（90~100% RH）；

输出分辨率：0.1% RH

（4）大气压力：

量程：600~1100hPa；精度：±0.5hPa（0~30℃），±1hPa（-52~60℃）；输出分辨率：0.1hPa

（5）降雨：

输出分辨率：0.01mm；精度：优于5%（依天气情况而定）；量程：0~200mm/h

数据采集器主要技术参数：

1、扫描频率：100 Hz

2、通讯端口：1个CS I/O ，1个RS-232

3、A/D转换：13bit

4、耗电量：约0.6mA（睡眠模式），1~16mA（w/o RS-232通讯时），17~28 mA (w/RS-232 通讯时)

5、模拟量输入：6个单端通道（即3个差分通道）

6、模拟电压范围：±5000mV

7、模拟电压精度：±（读数*0.06%+偏移量），0~40℃

8、测量分辨率：0.33 µV

9、脉冲通道：2个

10、控制口：4个

11、协议支持：PakBus，Modbus，DNP3，FTP，HTTP，XML，POP3，SMTP，Telnet，NTCIP，NTP，SDI-12，SDM

通讯模块主要技术参数：

1、无线通信：可选内置适合的3G模块，支持TD-SCDMA，WCDMA和EVDO

2、电源输入：12VDC  <4W

3、工作温度：-40～85℃

4、3G接口：用于连接3G天线

5、通讯接口：（1）以太网接口：标准的RJ45接口，带指示灯；（2）串口 ：RS485串口 、RS232串口

6、可扩展功能：视频传输、抓拍、移动侦听、联动报警

中心监控平台相关要求：

1、具有空气预警、远程控制、数据采集，数据分析、数据管理、通过监控平台可对整个监测网络进行控制，设置系统的工作模式，监控系统运行情况

2、实时接收监测仪器数据，网络中断恢复后自动接收中断期间保存在数据采集器中的数据。

3、可以按日、周、月、季、年进行整理，根据时间不一样，可以生成曲线，图表等对数据进行结果分析和趋势分析。

4、当监测数据异常时，系统软件可以及时作出判断，并发出污染报警，提供声音，邮件等报警方式，给出超标数值、时间、位置等详细信息。

5、监控平台还有先进的地理信息管理和视频监控能力，可以和卫星遥感结合到一起，实时监控平台坐标，结合卫星扫描数据，分析整个区域的生态环境。

6、系统权限功能，管理员有权查询实时，历史数据，对数据进行分析，并可选择不同格式导出数据，管理分配其他登陆者的权限等。