湖州师范学院生命科学学院实验室管理中心零星仪器采购项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院生命科学学院实验室管理中心零星仪器采购项目（预算9.9万）

2、采购编号：XZ2016-134

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热鼓风干燥箱 | 1.台式，背部加热式，水平强迫对流，选用进口风机，进出风量可调节，保证工作室温度均匀。 2.镜面不锈钢工作室，优质钢板静电喷塑外壳，双层钢化玻璃观察窗，不锈钢抛光搁板，搁板支架可随意调节，使用安全，方便，造型新颖，美观。 3.控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时。 4.控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。 温范围 室温＋10℃～200℃ 温度 精确度 ±1℃ at 100℃ 波动度 ±1℃ 均匀度 ±1℃ at 100℃ 控制器 PID 微处理器控制，触摸式，数字显示 传感器 铂电阻PT100 时间 定时开、关（最长99小时，最短1分钟） 材料 内部 304不锈钢 外部 08F 工作尺寸（mm） 420×350×350 消耗功率 740W 搁架尺寸 (mm) 366×340 架子 2 | 台 | 1 | DGG-9053A |
| 2 | 液-液热交换 | 技术指标 （1）外形尺寸：1500mm（W）×350mm（D）×1600mm（H） （2）流量范围：热水16—320L·h−1 冷水450 L·h−1 （3）热水温度：0—60±0.1℃ （4）最大功率：不大于6KW 主要设备及其规格 （1）套管换热器 1台 内管：Ф12×1.5mm L＝1300（铜管） 套管：Ф20×2.0mm L＝1100mm（UPVC） 保温管：Ф50×2mm L＝1100mm（不锈钢管） 测试段长度：1000mm （2）恒温循环水槽 不锈钢水槽尺寸：850mm（W）×270mm（D）×250mm（H） 电热功率：4.5KW 恒温范围与精度：0—60±0.1℃ （3）循环水泵（磁驱动、无泄漏、耐腐蚀全封闭式）： 1台 流量： 20L·min−1 扬程： 4mH2O （4）高位稳压水槽（透明有机玻璃制）1台 外形尺寸：Ф150mm×200mm（H） （5）转子流量计（二只并联测热水流量用） 型号：LZB－10 量程：16—160L·h−1 （6）控温与测温系统 1套 铜－康铜热电偶 6只 数字电压表 0－20mV±10μV | 台 | 1 | CEA-H01 |
| 3 | 离心泵 | （1）外形尺寸：1000mm（W）×320mm（D）×1000mm（H） （2）流量：0～20L·min−1 （3）扬程：≥5M（水柱） （配套化学工程实验仪器数据处理软件，方便教师教学使用） 主要设备及其规格： （1）离心式水泵 1台 型式：单吸半敞式叶轮。 流量：≥20L·min−1 扬程：≥5M（H2O） 功率：120W （2）循环水槽 1个 材质：有机玻璃 规格：750mm（W）×280mm（D）×180mm（H） （3）压力表 1支 规格：Ф100mm 量程：0～0.06MPa 精度：1.5 （4）真空表 支 规格：Ф100mm 量程：－0.1～0MPa 精义：1.5 （5）孔板流量计 1支 测量范围：0～2020L·min−1 （6）U形管压差计 材质：无机玻璃 量程：800mm （7）电流表 型号：85L1－A 量程：0～250V （8）电压表 型号：85L1－V 量程：0～250V （9）分流槽 材质：有机玻璃 规格：260mm（W）×140mm（D）×175mm（H） | 台 | 2 | CEA-F05 |
| 4 | 阻力试验仪 | （1）外形尺寸：1410mm（W）×250mm（D）×950mm（H） （2）测试管：管径Ф20mm 测试段长度600m （3）流量范围：0.1—1.0m3·h−1 （4）压降范围：300mmH2O 主要设备及其规格 （1）试验导管 5支 管径：Ф20×1.5mm 测试段长度：600mm 测试管种类：光滑管、粗糙管、扩大与缩小管、阀门、孔板流量计 （2）水槽 1个 外形尺寸：Ф150mmh=800mm 材质：透明有机玻璃 （3）倒置U形压差计 2支 量程：600mm （4）测压转换阀组 阀共计10个 配套水循环系统： 1套 泵的流量：20L/min 泵的扬程：4m 循环水槽容积：20L | 台 | 1 | CEA-F03 |
| 5 | 除湿机 | 水箱容量： 4.5L； 适用面积： 30㎡ 控制方式： 电脑式；显示方式： LED液晶显示 湿度控制模式： 连续；水位显示： 支持 | 台 | 1 | 格力DH20EH |
| 6 | 远红外封闭电炉 | 电压：220V 功率：1200W 加热尺寸：直径190MM 外形尺寸：200*325*145 优点：加热快，温度最高可达600度，可长时间在高温下工作，不容易损坏。具有无极调温、电压显示。 | 台 | 20 | FL-2 |
| 7 | 低速大容量离心机 | 驱动：采用无刷直流电机驱动、免维护、大力矩、升降速度快、特殊组合减震装置使电机平稳运行。 显示：智能化控制，触摸面板，直观的数字显示，运行参数可自动记忆，可RCF直接设置。 机身：机身采用优质钢结构，不锈钢离心腔，坚固耐用，易清洁。 安防：具有门盖、超速、不平衡等多重保护功能，配有电子门锁，确保运行过程安全可靠。 控制：可对转速、时间等参数直接设置，方便使用。 最高转速 6000r/min 最大相对离心力 5310×g 最大容量 4×500ml 转速精度 ±30r/min 定时范围 0～99min 整机噪音 ≤58dB 电机 无刷直流电机，微机控制 电源 AC 220V 50Hz 15A 外形尺寸 460×590×420mm 重量 45kg 配置：TD5K主机含4x100mL，8x50mL，32x10mL转子 | 台 | 1 | TD5K |
| 8 | 自动电位滴定仪 | 仪器级别：0.5级 1、测量范围：pH:（0.00～14.00）pH mV:（-1400～1400）mV 2、分辨率 pH：0.01pH mV：1mV 3、基本误差：pH：±0.03pH±1个字 mV：±5 4、稳定性:±0.01pH/3h | 台 | 1 | ZD-2型 |
| 9 | 电泳槽 | 外型尺寸（L×W×D）：150×100×140mm； 凝胶板规格(L×W)：83×75mm； 试样格：10、15齿，1.0mm厚；10、15齿，1.5mm厚；10、15齿，0.75mm厚(选购)； 重量：1kg 缓冲液总容量：约400ml； 特点： 高透明度聚碳酸酯注塑成型，经久耐用，方便观察；聚碳酸酯注塑成型制胶器，具备真正的原位制胶功能；无缓冲液渗漏现象；避免气泡渗入玻璃板之间；凝胶底面与玻璃板平齐，避免形成气泡；结构精巧，操作简便，满足不同厚度的凝胶需要；制胶、电泳一体化设计，使用简单方便；限位功能，操作准确；可同时做双板胶，条带清晰；高柔韧性导线，开盖断电设计，确保安全；电极头可更换，方便维修。 | 台 | 4 | DYC-24DN |
| 10 | 卧式双门冰柜 | 效率：2级；冷藏容积：568公升；冷冻容积：568公升；开门方式：卧式冰柜；重量：85公斤 | 台 | 1 | BD/BC-568DKM568升 |
| 11 | 精密增力电动搅拌器 | 1、整机功率： 100W 2、调速范围：0~3000转/分 3、定时范围：0~120分（或常开） 4、电源：220V 50Hz | 台 | 10 | JJ-1 100W |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

6、投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2016年 11月22日下午14:00（投标人迟到视为自动弃标）

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2016年12月30日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少1年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2016年11月15日