湖州师范学院医学院生物安全柜项目询价文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院医学院生物安全柜项目（预算5.0万）

2、采购编号：XZ2017-116

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 物品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 1.气流模式：30%外排，70%循环 2.流入气流平均风速0.53m/s，下降气流平均风速0.35m/s 3.ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999% 4.安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试 5.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性，提供证明文件 6.国际知名品牌单风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动 7.工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速 8.LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数 9.温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态 10.前窗采用手动升降方式，具有安全高度±5mm高精度上、下限位，声光报警 11.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护 12.整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒 13.玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性 14.具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间 15.前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能 16.出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa 17.通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105 18.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏； 19.联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制 20.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便 21.具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便 22.噪音≤63分贝 23.外形尺寸:高度≤2130mm（最低可至2030mm） 工作区宽度≥1250mm 24.工作区间照明度： >1000 lux | 台 | 1 | 力康HFsafe-1200LC |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交截止时间：2017年11月14日下午16:30；

开标时间：2017年11月15日上午9:45；

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204会议室；

联系人：王老师  电话：0572-2321536；

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等进行询价，报价最低者确定为拟中标单位。

五、履约保证金和质保金

供应商于合同签订时向采购人交纳合同价10%的履约保证金，验收合格后，履约保证金自动转为质保金，质保金自验收合格之日起一年后无息返还。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款方式

供应商申请验收时应同时提交履约保证金交款凭证。验收合格后，供应商开具全额货款发票给采购人，采购人支付全额货款。

七、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2017年11月30日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少一年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2017年11月8日